悬浮样品测量模块项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮样品测量模块 | 1 | 套 | 是 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     单一来源 □网上商城

三、其他

质保期：货到验收后1年 ；

供货期：合同签订后 90 日历天；

技术负责人：

技术负责人电话：

技术负责人信箱：

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

2019年  月  日

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮样品测量模块 | 1 | - 技术参数 仪器型号DUAL-DPM 1、检测悬浮液的光学单元 1.1可连接到主机，并且有主机控制，可装10x10 mm荧光样品杯 1.2配备10x10 mm荧光反应杯 1.3荧光反应杯固定单元，材质为黑色铝，并有四个光端口连接 1.4反应杯室有两部分的黑色盖子，带有注射器端口。 2、球状微型光量子探头单元 2.1直径3.7mm球状， 2.2可插入样品杯中测量PAR； 2.3可直接连接到主机，由主机控制。 2.4通过DualPAM软件采集处理光强数 3、单独的光电倍增管检测器单元 3.1用于高灵敏度荧光检测 3.2由带过载保护的光电倍增管检测器、高压控制单元、前置放大器 3.3 具有RG665滤光片组(>625nm)和RG9滤光片组(>690nm)组成。 3.4叶绿素测量浓度≤5μg/L 4、控温装置单元 4.1在规定温度下的测量时，可安装在光学单元上 4.2具有弹簧机构轻轻压在样品杯上的内流槽金属部分和用于保温的外部泡沫部分 4.3可连接到外部恒温水浴 5、微型磁搅拌器单元 5.1、安装在样品杯的正下方 5.2搅拌头产生的旋转磁场移动反应杯中的微型磁搅拌棒 5.3可通过主机软件打开和关闭搅拌 6、低漂移吸光度测量单元 6.1测量悬浮样品（叶绿体、浮游植物等）的低偏移吸收测量 6.2采用垂直光路 6.3具安装样品杯到叶夹架上的适配器 6.4可减少颗粒在叶绿体、单细胞藻类和蓝藻悬浮液中沉降引起的基线漂移。 二、服务要求 1、现场安装调试：在调试正常的基础上，对用户方的使用人员进行，模块安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等方面的内容进行详细讲解与培训。 2、保修期：验收合格之日起保修1年，卖方应在接到故障通知后立即给予响应，6个小时内给予答复，如有需要48 小时之内到达现场。 |

技术负责人每页签字：