高低温介电温谱测量系统项目采购需求
一、采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否进口
	是否核心产品

	1
	高低温介电温谱测量系统
	1
	套
	否
	是


二、拟申报采购方式

□公开招标  □ 邀请招标  □ 竞争性磋商  □ 竞争性谈判
□询价      ( 单一来源  □ 网上商城
三、其他

质保期：1年质保；

供货期：合同签订后90日历天；


四、采购需求
	序号
	设备名称
	数量
	采购需求

	1
	高低温介电温谱测量系统
	1
	（1） 要求
高低温介电温谱测量系统在压电片元器件产品研制过程中对元器件进行检测和筛选，可以发现潜在缺陷的产品，进而提高产品的设计可靠性。用于评估电介质材料在高低温条件下介电机制（材料极化、储能、驰豫、相变、微结构变化、分子团重新取向等）。
（二）高低温介电温谱测量系统是在VDMS机型基础上升级而成，该系统采用平行板电容器原理并结合ASTMD150和D2149-97国际标准设计开发。
（三）技术参数：
1、测量通道：单通道；测量环境：真空；
2、测量样品实际温度范围：-160°C-450°C，控温精度±1℃；
3、升温斜率：0-10°C/min，典型值3°C/min；
4、频率范围：20Hz~30MHz，测量精度：0.05%，可以与WK6500、Agilent4294A、KeysightE4980A、E4990A阻抗分析仪无缝连接，具体测量指标由选配阻抗分析仪实际测量范围和精度决定；
5、要求采用集成化设计，软件、夹具，加热制冷集成于一体，通过自带10.1′屏进行可视化操作；
6、要求仪器采用加热制冷一体化控温平台，需要配备自动液氮注入系统LNP-95，自动补给和控制平台所需液氮制冷量和温度控制；
7、要求采用弹簧电极夹具系统，上电极为铂金半


技术负责人每页签字：
	
	
	
	球电极，下电极为平板电极，确保稳定和可靠；

8、要求控温和测温为同一个传感器，保证样品每次采集的温度都是样品实际温度；
9、要求采用高真空气密性设计，可以实现高低温、真空气氛等多种测量环境；
10、仪器内置真空组件，真空度小于200Pa；
11、要求内置无线WIFI，能实现远程技术测试支持和服务，同时需要提供扫码在线视频教学功能；
12、要求仪器内置专业测量分析软件，软件采用英文标准界面，人性化软件设计，操作简单、使用方便，且能对软件提供免费升级服务。
（四）采购数量1台，采购项目交付在合同签订后90天内，交货地点为合同约定地点。
（五）到货后两周内提供1次免费上门安装培训服务，后续免费提供在线视频指导服务，验收合格后整机提供1年质保。
（六）验收标准：提供合同约定的相关设备配件清单，设备调试满足主要技术条件。


技术负责人每页签字：
