全自动异物分析与处理系统项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动异物分析系统（含红外显微镜主机和傅里叶变换红外光谱仪主机及附件各一套） | 1 | 套 | 是 | 是 |
| 2 | 数据处理及图像输出系统 | 1 | 套 | 否 | 否 |
| 3 | 有机塑料超临界降解处理系统 | 1 | 套 | 否 | 否 |
| 4 | 高温烘箱 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 5 | 耐高温密闭消解罐 | 10 | 个 | 否 | 否 |
| 6 | 手动红外压片机 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 7 | 油浴锅 | 1 | 个 | 否 | 否 |
| 8 | 冰箱 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 9 | 冰柜 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 10 | 高速旋转粉碎机 | 2 | 台 | 否 | 否 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     □单一来源 □网上商城

三、其他

质保期：自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修两年。

供货期：合同签订后 180 日历天；

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动异物分析系统（含红外显微镜主机和傅里叶变换红外光谱仪主机及附件各一套） | 1 | 采购数量，1套。 采购项目交付或者实施的时间和地点；供货期：合同签订后180天，安装地点：用户指定地点。 需满足的售后服务标准、期限、效率等要求；自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修两年（以厂家盖章的售后服务承诺书证明文件为准） 验收标准：按照合同条款验收。 其他技术、服务等要求。为用户提供国内培训中心的专业客户培训课程，1人次/台，三天以上的理论及实践课程 技术参数： 一、红外主机主要参数 1. 光谱范围：7800~350cm-1 2. 光谱分辨率：优于0.5cm-1。用户可根据测试需要，将光谱分辨率自由设置成0.5cm-1，1cm-1，2cm-1，4cm-1，8cm-1，16cm-1等 3. 信噪比：不低于30000:1（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KRS-5窗片；相当于使用KBr窗片条件下的40000:1） 4. 光源：高强度中远红外陶瓷光源，空气冷却 5. 30°角入射迈克尔逊干涉仪，能量利用率高 6. 动态准直功能，可以在开机自检和实际光谱扫描过程中实现自动准直和实时准直 7. 分束器：中红外镀锗KBr分束器 *8. 激光器：高稳定性He-Ne激光器，单色性好，波长和功率稳定，受温度影响小 9. 检测器：要求为半导体控温型高灵敏度DLATGS检测器，内置电子温度调节装置以保证良好的稳定性 10. 光学窗片：干涉仪和检测器的光学窗片要求是可靠的防潮材料（如KRS-5、ZnSe等），而非仅仅是做了防潮镀层处理的KBr 11. 仪器有外在明显的湿度指示灯（硬件），并在软件中有湿度实时指示 *12. 仪器内置长寿命自动电子除湿装置，无需定期更换干燥剂 13. 通讯接口：USB 2.0，即插即用，无需复杂的网络联接设置 14. 软件功能模块：包括光谱扫描、光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、时间程序测定、动力学测定、再解析、简单宏程序等模块 15. 数据处理功能：包括四则数学运算、归一化、基线校正、平滑、导数、截断、连接、插值、频率转换、时间-温度转换、峰检测、膜厚/池厚计算、数据集运算、纯度计算、解卷积、傅立叶变换、K-M变换、K-K变换、高级ATR校正、分峰拟合、大气校正、3D数据处理、3D数据抽取等 16. 自动分析助手：包括药典报告程序（定性鉴别）；异物分析程序（混合物分析，自动解析可能的主成分和次要成分，无需提前提供组分种数）；食品添加剂鉴别程序 17. 定量模块：可以用峰高、峰面积、峰比率等建立多点标准曲线定量；计算得到的浓度可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定；可进行CLS/PLS等多变量统计分析 *18. 光度测定模块：可直接读取峰高、峰面积、峰比率数值；读取值可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定 19. 光谱检索功能：可基于光谱检索，也可基于峰检索、文本检索或组合检索；用户可自建库（支持中文路径）；可使用用户自建谱库，也可使用Sadtler谱库等第三方商品谱库 *20. 软件要求配备11000张以上的标准谱库，有正版授权的USB加密锁。包括溶剂、药品、食品添加剂、农业化学品、污染物、聚合物、有机化合物、无机物等多种标准谱库，其中聚合物谱图不少于2000张 21. 打印功能：可实现所见即所得的简单屏幕视图打印；可以编辑任意页面布局的高级打印模板 22. 时间程序测定模块：可以按照设定的时间间隔连续扫描光谱，并按照用户指定的峰高、峰面积、峰比率、浓度等生成时间序列数据 23：宏程序模块：可通过鼠标拖拽快速自建简单宏程序；可以方便的通过简单宏程序创建标准化操作流程（SOP）；生成的宏程序可以在Windows系统桌面上直接双击启动；可以使用Visual BASIC语言生成和编辑传统宏程序 24. 大气校正功能：可以在扫描完成后自动执行大气校正，以消除水汽和二氧化碳的干扰；可以对已存在的光谱数据进行大气校正的后处理 25. 数据格式兼容性：可以导入导出通用光谱格式JCAMP（*.dx，*.jdx）文件，以及纯文本格式ASCII（*.txt，*.asc）文件。方便打开其他程序得到的光谱原始数据或在第三方软件上直接导入使用 26．硬件监控：开机自诊断，初始化检查光路、电路及信号系统的状态；实时状态监控，自动检查光源和激光器的开关状态、干涉仪内部的湿度、安装在样品室的附件信息、分束器的类型；自动记录光源和激光器的已使用小时数；自动提示下次定期检查的建议日期 27．软件支持附件自动识别和参数自动优化功能 28. 仪器确认程序：可自动执行的仪器确认程序，符合中国药典，欧洲药典，日本药典，美国药典和ASTM标准等法规要求 29. ER/ES法规兼容性：完全符合FDA 21CFR Part 11和PIC/S法规要求；全面支持GLP/GMP 30. 可提供全套IQ/OQ认证服务 31. 红外主机可兼容第三方红外附件（如ATR等），并可外接红外显微镜实现显微红外分析 32. 样品室尺寸不小于200(W)×230(D)×170(H) mm，以方便兼容多种红外附件 *33. 可联用红外显微镜实现显微红外分析，软件控制自动切换光路 二、红外显微镜主要参数 1. 光谱范围：5000~700cm-1，可以扩展到5000~400cm-1 2. 信噪比：不低于15000:1（8cm-1光谱分辨率，2分钟扫描，峰-峰值，100x100μm光阑） *3. 光谱分辨率：优于0.5cm-1。用户可根据测试需要，将光谱分辨率自由设置成0.5cm-1，1cm-1，2cm-1，4cm-1，8cm-1，16cm-1等 4. 检测器：高灵敏度显微镜专用MCT检测器，带液氮监视功能和液氮水平指示功能 5. 液氮用量：显微镜MCT检测器单次充满液氮用量<300mL，液氮保持时间>12小时 *6. 可升级到双检测器，红外显微镜内部可同时安装两个检测器，软件选择，自动切换 7. 测量模式：显微透射、显微反射、显微ATR 8. 样品台：XYZ三轴自动样品台，样品台移动精度1μm *9. 样品台可移动范围：X轴70mm，Y轴30mm 10 可测样品的最大厚度：透射10mm，反射40mm 11. 显微光阑：全自动可变光阑，XY方向精度1μm，θ角精度1°步进，光阑尺寸和位置可在视野中的任何位置自由指认并自动记忆 12 样品照明：高亮度LED灯； 13. 显微镜相机：130万像素高画质真彩色CMOS相机，具备1倍~10倍数字变焦功能，1倍放大下的视场300X400μm，视场范围300X400μm到30X40μm *14. 大视野相机：配备1倍~5倍数字变焦的大视野相机，独立4向照明。1倍放大下的视场10X13mm，视场范围10X13mm到2X2.6mm，大视野相机与标准物镜之间的切换由软件自动控制完成 *15. 15倍Cassegrain物镜，大数值孔径0.7 16. 可同时安装三个物镜，多物镜转台软件自动切换 17. 15倍Cassegrain聚光镜，大数值孔径0.7。聚光镜可实现无工具拆卸安装，软件自动调节。 18. 聚光镜自动聚焦，可实现软件“一键聚焦” 19. 显微ATR，平均入射角度45度，Ge晶体，ATR压力自动识别。ZnSe晶体可选 20. 具有测量点（异物）位置自动识别功能，能自动找到待测点的候选位置，自动设定各待测点的光阑参数，自动顺序测量所选定的所有测量点 *21. 具有异物自动分析程序，可对测得的光谱数据自动进行多组分分析（混合物分析），在几秒钟之内给出可能的主次要成分和优先级 22. 具有多图像拼图功能：能将多张显微图像拼成一张大视野图像，并可在拼图图像内任意位置指定样品位置和光阑设定 23. 可升级红外主机实现红外显微mapping成像功能，可以实现随机点扫描、线扫描和面扫描，可以实现显微透射mapping成像、显微反射mapping成像和显微ATR mapping成像 24. 红外显微化学成像能用光谱计算公式、主成分分析、相似度评价等多种模式表达实现 三、专用附件 *1. 金刚石池：用于微小样品的处理及显微透射测量 2. 显微ATR附件：Ge晶体，用于红外显微镜，便于对难剥离提取的微小样品区域直接进行测量，实现“所见即所得”和“无损”检测 3. 显微取样工具包：包括载片、镀金镜、KBr窗片（2片）、取样刀、镊子、取样针；用于显微样品处理和取样 *4. 单次反射ATR附件：ZnSe晶体，用于红外光谱仪主机。ATR能够对各种难以制样的样品进行直接检测，特别是纤维、塑料、橡胶等样品 5. 固体制样包：包括小型油压机（2吨），7mm压片模具，固定环，插板，玛瑙研钵和研杵，50克KBr粉末 6. 聚苯乙烯标准薄膜：带可追溯的证书文件；用于红外主机和红外显微镜的仪器性能自动确认 四、配置要求 4.1 傅里叶变换红外光谱仪主机*1套 4.2 IR软件（含11500张以上的标准谱库）*1套 4.3 主机连接线*1套 4.4 红外显微镜主机（高灵敏度窄带MCT检测器）*1套 4.5 红外显微镜附件包*1套 4.6 AIM连接套件*1套 4.7 显微取样工具包*1套 4.8 金刚石池（1.6mm）（窗片为单颗Ⅱa型合成金刚石（2.1mmX1mm），1.6mm通光直径；池体最厚处<11mm；最大压力10kgf/mm2）*1套 4.9 红外显微镜用ATR物镜(Ge晶体) *1套 4.10 红外显微镜用大视野相机*1套 4.11 单次反射ATR附件*1套 4.12 固体制样包（包括：小型油压机（2吨），7mm压片模具，样品固定环，插板，玛瑙研钵和研杵，50克KBr粉末）*1套 4.13 聚苯乙烯标准薄膜（带证书，日本药典，欧洲药典，中国药典，ASTM确认程序用） 4.14 8L液氮罐*1套 五、售后服务与培训 5.1免费提供操作手册（一套） 5.2厂商在国内有至少5处专业分析培训中心，可以协助用户开发分析方法（提供分析中心的地址） 5.3产品到达使用单位后，7天内派工程技术人员到达现场免费开箱验货、安装、调试、现场培训 *5.4自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修两年（以厂家盖章的售后服务承诺书证明文件为准，否则视为不响应） 5.5为用户提供国内培训中心的专业客户培训课程，1人次/台，三天以上的理论及实践课程 *5.6厂家在河南省设有正式直属办事机构，省内常驻工程师至少8名，提供工程师名单及联系方式（提供盖章的河南办事机构的营业文件复印件） 5.7本项目要求提供全新的仪器设备，不接受翻新机，投标商需提供制造厂家出具的针对本项目盖章的授权文件和售后服务承诺文件。 |
| 2 | 数据处理及图像输出系统 | 1 | 采购数量，1套。 采购项目交付或者实施的时间和地点；供货期：合同签订后180天，安装地点：用户指定地点。 需满足的售后服务标准、期限、效率等要求；自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修一年（以厂家盖章的售后服务承诺书证明文件为准） 验收标准；按照合同条款验收。 技术参数： 计算机应在强制节能清单内。操作系统要求：Windows 7 Professional（64位或32位），或Windows 10 Pro 64位。四核i5处理器，8G内存，1T硬盘，DVD光驱，22寸液晶显示器，独立显卡，显示器分辨率不低于1920×1080像素，至少5个USB接口（USB2.0/3.0）激光打印复印机一台。 |
| 3 | 有机塑料超临界降解处理系统 | 1 | 采购数量，1套。 1. 釜内有效容积100ml，整套釜材质为C-276美国进口哈氏合金，设计压力60Mpa，安装压力表值为：40Mpa压力表，使用压力：≤39.9Mpa，釜内压力≥40Mpa时智能安全精准打开泄压排气，压力表盘直径60 mm液压防腐蚀抗震设计，压力表安装在釜盖上；压力显示度值为0.25Mpa-60Mpa，设计满足负压-0.1及正压39.9Mpa以内密封条件下的长期使用。 2. 设计满足蠕动泵进料或手动开盖进料（不含高压进料泵需选配）及负压进料或正压出料要求。 3.反应炉温度：室温＋50度~800度，温度控制精度≤±1度； 4.釜盖与釜体采用球面硬密封加石墨软密封；釜盖上端设计有进气、排气、智能泄压、在线取样、温度检测、压力显示等功能。 5. 整套釜体材质为实芯棒料加工而成，所有连接管路管件采用哈氏合金C-276管件，管道尺寸：外径φ3mm，壁厚1.2mm；螺栓/螺母等禁锢件采用316L不锈钢材质。 6. 配套K型100热电偶传感器2套，一只位于反应釜中对物料温度进行监控，另一套位于炉壁加热炉中方便对釜壁进行传感测温（应急备用）。实现对炉膛温度及反应釜物料温度进行实时精密控制与对比； 8.整机采用快开式法兰连接结构，釜体釜盖采用防爆设计，密封采用金属用密封加石墨双密封形式。 9.整套装置配置：负压专用抽气软管一套及高压专用充气软管一套及专用拆卸工具一套。 |
| 4 | 高温烘箱 | 1 | 采购数量，1台。 采购项目交付或者实施的时间和地点；供货期：合同签订后180天，安装地点：用户指定地点。 需满足的售后服务标准、期限、效率等要求；自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修一年（以厂家盖章的售后服务承诺书证明文件为准） 验收标准；按照合同条款验收。 技术参数： 电源电压：AC220V/50HZ，温控范围：室温-500℃，温度波动±1℃，工作温度环境<40℃， 输入功率4KW，工作室尺寸50*50*60cm |
| 5 | 耐高温密闭消解罐 | 10 | 采购数量，10个。 采购项目交付或者实施的时间和地点；供货期：合同签订后180天，安装地点：用户指定地点。 需满足的售后服务标准、期限、效率等要求；自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修一年（以厂家盖章的售后服务承诺书证明文件为准） 验收标准；按照合同条款验收。 技术参数： 容积：100ml，内衬材料：PPL 使用温度：室温-300℃ |
| 6 | 手动红外压片机 | 1 | 采购数量，1台。 采购项目交付或者实施的时间和地点；供货期：合同签订后180天，安装地点：用户指定地点。 需满足的售后服务标准、期限、效率等要求；自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修一年（以厂家盖章的售后服务承诺书证明文件为准） 验收标准；按照合同条款验收。 技术参数： 1、最大工作压力：24T，2、工作活塞进程：30mm，3、工作台空：90×90×110mm，4、液压油：46号液压油，5、体积：240 ×280× 500mm，6、质量：约40Kg |
| 7 | 油浴锅 | 1 | 采购数量，1个。 采购项目交付或者实施的时间和地点；供货期：合同签订后180天，安装地点：用户指定地点。 需满足的售后服务标准、期限、效率等要求；自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修一年（以厂家盖章的售后服务承诺书证明文件为准） 验收标准；按照合同条款验收。 技术参数： 最大搅拌容量 2000ml；转速范围：0-2600r/min；温控范围：室温-400℃；工作电压：220V/50Hz 锅体内径：220mm；锅体深度：105mm |
| 8 | 冰箱 | 1 | 采购数量，1台。 采购项目交付或者实施的时间和地点；供货期：合同签订后180天，安装地点：用户指定地点。 需满足的售后服务标准、期限、效率等要求；自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修一年（以厂家盖章的售后服务承诺书证明文件为准） 验收标准；按照合同条款验收。 技术参数： 总容积525升，冷藏室(升)323升，冷冻室202升。产品尺寸（深x宽x高）mm：690x895x1779，电压/频率：220V/50Hz，变频，运转音dB(A)：36dB，能效等级：二级能效，制冷类型：压缩机制冷。 |
| 9 | 冰柜 | 1 | 采购数量，1台。 采购项目交付或者实施的时间和地点；供货期：合同签订后180天，安装地点：用户指定地点。 需满足的售后服务标准、期限、效率等要求；自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修一年（以厂家盖章的售后服务承诺书证明文件为准） 验收标准；按照合同条款验收。 技术参数： 总容积230升，产品尺寸（mm） 1080x540x855，冷冻容积（L）137， 产品净重（kg）36，冷藏容积（L） 93电压220V，冷冻能力(kg/24h) 10.1-19kg容积（L）216--280 |
| 10 | 高速旋转粉碎机 | 2 | 采购数量，2台。 采购项目交付或者实施的时间和地点；供货期：合同签订后180天，安装地点：用户指定地点。 需满足的售后服务标准、期限、效率等要求；自仪器安装调试合格之日起生产厂家提供免费保修一年（以厂家盖章的售后服务承诺书证明文件为准） 验收标准；按照合同条款验收。 技术参数： 粉碎室直径（mm）φ100，一次投入量（克）100，额定功率（kw）0.46，外形尺寸（宽*深* 高mm）φ140*290。 |

技术负责人每页签字：