变形精密监测系统项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 4 | 个 | 是 | 是 |
|  | 三脚架 | 8 | 付 |  |  |
|  | 棱镜（含砧板） | 8 | 个 |  |  |
|  | 对中杆及支架 | 8 | 套 |  |  |
| 2 | 电子水准仪（含3米铟钢尺×2） | 3 | 个 | 是 | 是 |
|  | 三脚架 | 6 | 个 |  |  |
|  | 基座（含连接器） | 6 | 个 |  |  |
|  | 尺垫 | 6 | 个 |  |  |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     □单一来源□网上商城

三、其他

质保期：1年；

供货期：合同签订后 30 日历天；

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 4 | 1.角度测量：测量精度1″，最小显示0.1秒； *2.补偿系统：四重轴系补偿,补偿范围±4′ 3.棱镜测量：1mm+1.5ppm/一般为2.0s，圆棱镜测程1.5-3500米，长测程模式大于10000米； 4.无棱镜测量：2mm + 2ppm，测程500米； *5.摩擦制动、无限位微动螺旋； 6.屏幕和键盘:VGA，彩色触摸屏,双面键盘，背光； 7.传输接口：串口、标准USB和Mini USB、无线蓝牙； *8.具有自动量取仪器高功能； 9. 软件：高程传递、后方交会、面体积测量、悬高测量、隐蔽点测量、对边检查、后视检查、道路放样（中国版）等， 10、需提供厂家针对此项目的专项授权。 |
|  | 三脚架 | 8 | 1.木质脚架，长110cm（3.61ft）可伸长至180cm（5.91ft）重6.4kg（14.1Ib） 2.附带运输背带和侧面固定螺旋 |
|  | 棱镜（含砧板） | 8 | 1.具有特殊反射涂层，对中精度1.0mm，测程3500m |
|  | 对中杆及支架 | 8 | 对中杆具有快速调节夹具，高度调整快速简单，刻度单位有厘米和英寸，长1.24m，可伸展到2.15m 支架具有两个伸缩支架腿 |
| 2 | 电子水准仪（含3米铟钢尺×2） | 3 | 每公里往返测高精度≥0.3mm(铟瓦尺)，最小读数0.01mm； 2.采用磁性阻尼补偿器，可补偿范围±9′，补偿精度±0.3″ *3.采用3.6英寸，320x240 (QVGA)，彩色触摸屏，27键数字键盘； *4.自动对焦工作范围：1.8m至无穷； *5.机载相机，具备图像照准功能 6.机载电子罗盘，外业水准路线观测时电子罗盘能给大致方向，高效完成线路测量； 7.需提供厂家针对此项目的专项授权。 |
|  | 三脚架 | 6 | 1.木质脚架，长110cm（3.61ft）可伸长至180cm（5.91ft）重6.4kg（14.1Ib） 2.附带运输背带和侧面固定螺旋 |
|  | 基座（含连接器） | 6 | 1.高精度、免维护型基座，抗扭刚度＜1″，重780克（1.72lb） |
|  | 尺垫 | 6 | 1.重3kg |

技术负责人每页签字：