# 硬化混凝土孔隙液成分分析系统项目采购需求

# 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬化混凝土孔隙液成分分析系统 | 1 | 套 | 是 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

# 二、拟申报采购方式

公开招标    邀请招标    竞争性磋商    竞争性谈判

√询价        单一来源    网上商城

# 三、其他

质保期：仪器安装调试后12个月；

供货期：合同签订后 90日历天；

# 四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬化混凝土孔隙液成分分析系统 | 1套 | 应用范围要求：混凝土孔隙液成分分析系统主要由高压收集硬化混凝土孔隙液装置和全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪两个部分组成，可用于压取塑性或硬化混凝土中的孔隙液，并准确分析该孔隙液中所有离子的真实浓度，也适用于超硬材料、合金、建材、地矿、土壤、环境样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。 交货配置要求： 序号 数量 描述 1 1 全谱直读型等离子发射光谱仪主机 1.1 1 高性能变频固态发生器27.12MHz 1.2 1 中阶梯光栅与棱镜组合分光系统 1.3 1 精密恒温光室（控温精度±0.1℃） 1.4 1 CID电荷注入式检测器 1.5 1 中文控制软件 1.6 1 摄谱指纹图谱软件 2 1 耐高盐雾化室 3 1 耐高盐雾化器 4 2 石英炬管 5 1 耐氢氟酸雾化室 6 1 耐氢氟酸雾化器 7 4 耐氢氟酸中心管 8 4 蠕动泵进样泵管（每包6根） 9 4 蠕动泵废液泵管（每包6根） 10 1 专用配套循环冷却水系统 11 1 计算机数据工作站(含台式电脑/黑白打印机) 12 1 10KV专用净化滤波稳压电源 13 1 高纯氩气（含气体钢瓶和减压阀） 14 1 高压收集硬化混凝土孔隙液装置 15 1 数字式粘度计 技术指标要求： 3.1 工作环境 3.1.1 电压：220VAC±10% 3.1.2 室温：15-35℃ 3.1.3 相对湿度：20%-80% 3.2 设备总体要求 *3.2.1高压收集硬化混凝土孔隙液装置：采用压榨法压取塑性或硬化混凝土中孔隙液。本装置可实现塑性或硬化混凝土中孔隙液的高效榨取，不仅可实现长龄期试件的孔溶液压取，还可实现大流动浆体的液相榨取。在孔隙液压榨和收集过程中，可完全避免孔隙液的碳化问题。 3.2.2全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪：采用最新设计，技术先进超前，速度超快，样品用量少，消耗成本低。仪器必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制。 3.2.3 数字式粘度计：采用微电脑处理器步进电机高细分驱动，数字式液晶带蓝色背光功能，主要用于测量混凝土孔隙液的粘性阻力与绝对粘度。要求测量范围约1～2×106mPa.s，最大转子转速不低于60rpm，测量误差优于±2%。 3.3 性能指标要求： 3.3.1光学系统 *3.3.1.1单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统，为保证仪器测试的稳定性，光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素； *3.3.1.2 恒温光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃（提供光室温度实时反馈软件截图）； *3.3.1.3可使用氩气或氮气进行光室吹扫，测定＜200nm紫外区谱线时驱气量＜3L/min； 3.3.1.4波长范围：包含167-800nm，全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm,提供软件截图； *3.3.1.5光学分辨率（FHW）：As189.042nm半峰宽<0.007nm，Ca393.366nm半峰宽<0.017nm，Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm（分辨率和检出限指标须在相同条件获得），并提供证明材料； 3.3.1.6 焦距：≤300mm，为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量； *3.3.1.7可用谱线：全波长范围内可用连续谱线不少于50000条（提供软件截图证明材料）。 3.3.2样品导入系统 3.3.2.1炬管与中心管采用分体式设计，快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作。 3.3.2.2 炬管准直：炬管采用卡式固定位置设计，重现性好，在安装完炬管后即自动完成准直，无需额外的手动操作。 3.3.2.3气路控制：配置3路高精度质量流量计，由软件直接控制，冷却气、辅助气、雾化气；精度0.01L/min，三路气体均由软件操作自动控制。 *3.3.2.4废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全；（提供软件截图证明材料） 3.3.2.5蠕动泵：12滚轮3通道。 3.3.3射频发生系统 3.3.3.1自激式27.12MHz固态发生器 3.3.3.2变频阻抗控制：无匹配箱设计，自动调谐，可改变频率来匹配等离子体负载，耦合效率大于78%。 3.3.3.3功率范围：最大RF功率不低于1300W，连续可调，可以适用于各类样品的测定 3.3.4观测方式 3.3.4.1等离子体方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果； *3.3.4.2尾焰消除技术：采用氮化硅热锥，耐强酸、强碱、高强度机械应力，无损耗；不采用金属材质冷锥或高速气体切割尾焰 3.3.5固态检测器 3.3.5.1 CID检测器系统：固体成像系统，具有天然抗电荷溢出功能，无任何波长断点，整个波长范围内所有元素一次测定、一次读出。 *3.3.5.2 检测单元：大于400万个检测单元，读取速度≥2MHz。 *3.3.5.3像素分辨率：≤0.002nm； 3.3.5.4 检测器制冷系统：采用高效三级半导体制冷，工作温-45℃，可获得最低的检测器暗电流，到达工作温度的时间小于3分钟。 3.3.5.5积分方式：智能化积分，同时以最佳信噪比获得高强度信号和弱信号，使高低含量元素可以同时曝光、同时检测。 *3.3.5.6全谱“指纹”摄谱功能：全息采集样品中所有元素信号，非破坏性读取，可根据考察元素种类不同，对同一数据重复多次曝光。（提供软件截图证明） 3.3.6分析软件： 3.3.6.1 基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台. 符合21CFR Part 11的要求，具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名、自动备份等功能； 3.3.6.2 软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能； *3.3.6.3具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能； 3.3.6.4 具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术； 3.3.6.5 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能； 3.3.6.6兼容多种仪器控制，与ICP-MS,HR-ICP-MS,NSX, Quad-ICP-MS等8种仪器使用同一软件控制平台，能有效减少培训成本； 3.3.6.7支持Excel，XML,CSV数据导出,可直接与LIMS系统对接。 分析性能： *4.1分析速度：每分钟50个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥10秒（作为实际验收指标）； 4.2样品消耗量：< 2ml，测定大于70个元素； 4.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究； *4.4 测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996），提供证明材料； *4.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光； 4.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%； 4.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%； 售后服务要求： 5.1 设备在安装调试通过验收后提供1年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。 5.2 设备厂商在接到最终用户报修通知的8小时内应答，48小时内工程师上门服务； 5.3 设备厂商应在现场免费进行安装调试该系统，确保设备技术指标验收合格；并负责在使用现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。 5.5 设备厂商应提供全国免费服务热线服务，在线指导设备操作、诊断排除故障。 5.6 设备厂商在国内有保税仓库，保证零配件可及时供应。 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … | … | … | … |

技术负责人每页签字：