激光位移传感器项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光位移传感器 | 1 | 套 | 是 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     单一来源 □网上商城

三、其他

质保期： 12个月

供货期：合同签订后 60日历天；

技术负责人：高国富

技术负责人电话：3987508

技术负责人信箱：gaogf@hpu.edu.cn

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

年  月  日

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光位移传感器LK-G5000 | 1 | 采购需求应涵盖： - 需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求（如计算机应在强制节能清单内等）； 激光位移传感器应满足高精度超声振动位移测量要求。 - 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 应符合国家相关标准。 - 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 激光位移传感器主要由控制器、感测头、LK-H2 (LK-Navigator2) 操作系统、显示器触摸面板、线缆五个子系统组成，各子系统的主要技术参数如下： （1）控制器 (a)型号：独立型LK-G5001P/LK-LD500，有外接扩展口 (b)感测头具有兼容性； (c)感测头可连接数;2个 (d)显示器： 最小显示模块0.001 μm； 显示范围：±999.999 _m 至 ±9999.99 mm (7 种设置可选)； 显示周期约10 次/ 秒 (e) 显示器接口： 显示器端口：可连接显示器模块(LK-HD500) 专用触摸面板：(LK-HD1001) LED 指示器：激光开 (f) 终端模块： 模拟电压输出±10 V 输出，输出端阻抗： 100 Ω 模拟电流输出4 至20 mA，最大负载阻抗： 350 Ω 模拟输出数：2 定时输入：电压输入 复位输入：电压输入 自动调零输入：电压输入 激光控制输入：电压输入 激光远程输入：无电压输入 告警输出、一般比较器输出：PNP 集开极输出 (g) 扩展连接器 定时输入、复位输入、自动调零输入、程序切换输入、二进制选择输入：电压输入 告警输出、比较器输出、二进制输出：PNP 集开极输出 (h)RS-232C 接口 波特率: 9600 至115200 bps；数据长度: 8 比特 停止长度: 1 比特 奇偶性: 无/ 偶/ 奇 （i）USB 接口：兼容 USB2.0 高速版 （j）以太网接口： 100Base-TX/10Base-T （k）EtherNet/IP™ 接口：循环通信（Implicit 信息）；信息通信（Explicit 信息）、UCMM 及Class 3；连接数32；支持Conformance Test Version.CT14 （l）PLC 链接：支持三菱电机公司生产的 MELSEC iQ-R 系列、iQ-F 系列、Q 系列、L 系列、FX 系列； （m）感测头扩展模块连接器可以向一个主控制器连接多达10 个的感测头扩展模块 （n）扩展模块连接器：可连接CC-Link 模块(LK-CC100) 或DeviceNet™ 模块(LK-DN100) （o）电源： 电源电压24 VDC ±10% ；最大电流消耗：装有1 个感测头时为0.6A 或更低/ 装有12 个感测头时为3.5A 或更低； （p）环境抗耐性： 环境温度：当连接一个以下的感测头扩展模块时: 0 至 50° C 当连接两个以上的感测头扩展模块时: 0 至40°C 相对湿度35 至85%RH ( 无冷凝) （2）LK-H050感测头，3个 安装模式：漫反射 参考测量距离： 测量范围： 光源：波长650nm，激光分类3A类，输出4.8mW 光点直径：50mm 线性精度：0.02%F.S. 重复精度：0.025µm 采样频率：2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 μs（可选择 9 种级别） 温度特性：0.01% F.S./°C （F.S.=20 mm） （3）LK-G5000系列触摸面板显示器 (a) 显示器面板 显示器元件： TFT 彩色 LCD 显示器颜色 32,768 色 像素 (W × H 像素 ) ：640 × 480 显示面积 ( 宽 × 高 mm) 170.9 × 128.2 使用寿命 ( 正常温度和湿度条件下 ) 约 50,000 小时 (b) 背光灯 类型 白色 LED 使用寿命 约 50,000 小时 (c)耐振动 10 至 57 Hz，0.3 mm 双振幅/57至500 Hz，每个方向各 3 小时 (X、Y、Z 轴 ) （4）LK-H2 (LK-Navigator2) 操作系统 (a)CPU，Pentium III 1 GHz 或以上 ( 推荐1.7 GHz 或以上) (b)支持的操作系统Windows 10*1 Windows 7 (SP1 以后)*2 (c)内存大小256 MB 或更大( 推荐1 GB 或更大) (d)显示器分辨率1024 × 768 像素，24 比特全彩或更佳 (e)可用硬盘空间1 GB 或更大 (f)接口:个人电脑必须具有以下任一接口: USB: 2.0 高速版( 兼容 USB 1.1 Full speed) ；LAN: 100BASE-TX, 10BASE-T （5）感测头-至-控制器电缆 (a)型号：CB-A10 (b)电缆长度：10m； (c)重量：约 750g； (d)重复精度为3μm； （四）采购数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； 1套，合同签订后60日内交付。交付地地点：河南理工大学机械学院 （五）需满足的售后服务标准、期限、效率等要求； 质保期：1年，厂家提供终身技术支持 （六）验收标准； 按产品技术标准验收。 |

技术负责人每页签字：