激光显微共焦拉曼光谱系统维修升级项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光显微共焦拉曼光谱系统维修升级（Renishaw 532nm激光器及配套附件） | 1 | 套 | 是 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     √单一来源 □网上商城

三、其他

质保期： 1年 ；

供货期：合同签订后 120日历天；

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光显微共焦拉曼光谱系统维修升级（Renishaw 532nm激光器） | 1套 | （一）需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求（如计算机应在强制节能清单内等）； 532nm激光器及光路在原有的拉曼主机上需实现激光显微共聚焦拉曼的测试功能。 （二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； ISO9001 （三）需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 激光器具有一类激光安全设施（Class I），无激光泄漏。 （四）采购数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； Renishaw 532nm激光器(功率50mw)及光路1套，低波数到100cm-1；合同签订后4个月内交付；安装地点为用户指定（需要搬迁到重点实验室大楼）。 （五）需满足的售后服务标准、期限、效率等要求； 厂家接到用户仪器安装通知后一周内派人到用户现场进行安装和调试，厂家承担有关费用；免费培训用户技术人员，并进行操作演示、技术咨询及数据处理等培训，培训内容包括仪器的结构和特点、分析条件的设定、日常故障的排除、仪器的维护与保养，使之能够熟悉激光拉曼光谱仪的性能，熟练掌握设备使用、维护。 保修期内有关的硬件、软件和其他设备出现的任何问题48小时内响应，如有必要，72小时内到达用户现场进行维修服务，待产品运行正常后撤离现场。 免费质保期满后，提供终身维护服务，保修期外更换配件时，优惠供应零配件。卖方在质保期和维护期内负责买方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。 （六）验收标准； 光谱分辨率< 1.5cm-1;仪器灵敏度：单晶硅第三阶拉曼信号信噪比>20 : 1（检测条件：使用单晶硅片，波长532nm，到样品上实际测量功率<= 10mW，狭缝宽度(或针孔) ≤ 50μm，使用1800线光栅，曝光时间60秒，累加5次，binning等于1，显微镜头为X50倍）；光谱重复性：± 0.1 cm-1（检验标准：使用表面抛光的单晶硅做样品，采用50×物镜，扫描范围100～4000cm-1，重复不少于40次。观测硅拉曼峰(520cm-1)，520峰中心位置重复性 ≤ ± 0.1 cm-1。 （七）其他技术、服务等要求。 费用含搬迁至重点实验室大楼713。 |