实时荧光定量PCR仪项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 医学院 | 是 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     □单一来源 □网上商城

三、其他

质保期：3年

供货期：合同签订后 90 日历天；

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 采购需求应涵盖： （一）需实现的功能或者目标， 实时荧光定量PCR （Quantitative Real-time PCR）是基于在普通PCR反应多重循环中加入荧光标记物质，实时检测DNA复制过程，利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程，最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。要求用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。 （二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；须在中华人民共和国境内注册并已按规定时间通过年检，具有本项目的经营范围；具有完善的服务体系，近三年内未受过行业处理和相关行政处罚。 （三）需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 供方提供的设备必须是原装正品且为全新，设备必须符合国家质量检测标准、该产品的出厂标准或具有国家鉴定证书。供方按生产厂家的保修规定进行保修。保修期内非因采购实体的人为原因而出现的质量问题，以及修理或调换所发生的费用，由供方负责。供方应在交付设备时向采购实体提供设备的使用说明书及相关的资料。供方将货物运到采购实体，运送中所产生的一切费用由供方负担。同时满足以下要求： 1．工作环境 1.1 工作温度：5-31℃ 1.2 工作湿度：相对湿度≤80% 1.3 工作电源：100–240 VAC, 50–60HZ. 2．功能：可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。 3．性能与技术要求 3.1 仪器性能（*为必须满足的指标） 3.1.1灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因 3.1. 2动态范围：10个数量级 3.1.3完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用 3.1.4耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 3. 2热循环系统（*为必须满足的指标） 3.2.1反应体系：96孔，1-50µl，支持10µl以下小反应体系。 3.2.2升降温速度：5℃/秒 3.2.3温控范围：0 -100℃ 3.2.4动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同 3.3光学检测系统（*为必须满足的指标） 3.3.1适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I 3.3.2光源：3色带有滤光片的LED 3.3.3 检测通道：3个检测通道，具有FRET检测通道。 3.3.4检测器：3个带有滤光片的PDT 3.3.5激发/发射波长范围：450-580nm 3.4软件 （*为必须满足的指标） 3.4.1数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、ΔCT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能 3.4.2数据导出：Excel、CSV、Text、Xml。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF 3.4.3 图形输出：扩增曲线图、熔解曲线图、标准曲线图、柱形图、聚类图、散点图、火山图，热图。 3.4.4 Primer PCR：可提供原厂同品牌内参基因筛选及信号通路筛选试剂盒。 3．性能与技术要求 3.1 主要性能（*为必须满足的指标） 4必备附件：计算机及控制分析软件（包含绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、多板数据比较等功能） 5 台式电脑：台式机电脑主机整机 2020款酷睿十代 定制 i5-10400 16G 512G 4G独显 主机+27英寸显示器。 （四）采购数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； 数量：1套；交付时间：合同签订后 90 日历天；交付地点：医学院 （五）需满足的售后服务标准、期限、效率等要求； 1、保修年限：3年质保，终身维护； 2、保修标准：非人为因素造成的设备损坏； 3、解决问题、排除故障速度：自接到保修通知后4小时内响应，48小时内解决； 4、售后服务形式：上门服务。 （六）验收标准； 由医学院组织人员或委托专人按照相关技术规格负责验收，并填写设备验收单（签字盖章）。 （七）其他技术、服务等要求。 1、专业技术人员免费提供操作前上岗培训: 2、免费负责设备的运输及保险: 3、免费负责提供技术服务、试验方案等: 4、终身免费提供软件版本升级: 5、质保期后的收费:质保期以后维修更换零配件时，只收取配件成本费用: 6、代理商需要有厂家授权文件。 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … | … | … | … |

技术负责人每页签字：