《研究级偏光显微镜》项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究级偏光显微镜 | 1 | 套 | 进口 | 核心 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□√询价     □单一来源 □网上商城

三、其他

质保期：1年  ；

供货期：合同签订后 120 日历天；

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究级偏光显微镜 | 1 | 1．光学系统：国际先进的无限远轴向、径向双重色差校正及反差增强型光学系统。 2．观察方式：反射光明场、360°可调偏光，透射光明场、360°可调偏光、锥光。 3．*检偏器：360°旋转可调，精度不小于0.1°。 4-聚光镜：消色差消球差聚光镜，数值孔径不小于0.9，带有摇入摇出式上透镜。 5.*功能转盘：不少于6位的功能模块转盘，编码功能，显微镜可自动识别并调节光强。 7.镜筒：30°倾角观察镜筒，眼距调整范围50~75mm，目镜观察与拍照可同时进行。 8.目镜：10x视场数不小于23。每个目镜均可单独进行屈光度调整。 9.*物镜：配置6个专业万能反差增强型消应力偏光物镜，带有POL及EC反差增强标识。1.25x，NA≥0.03；2.5x，NA≥0.08；5x， NA≥0.15，；10x，NA≥0.3；20x，NA≥0.5；40x，NA≥0.88. 10.*照明装置：透射光及反射光均使用白光LED照明，色还原性高，CRI≥95%，理论寿命不小于50000h。 11.*物镜转盘：不少于6孔多功能物镜转换器，可同时安装6个物镜。每个均可物镜可调整对中，保证载物台旋转过程中样品不会移出视场。编码功能，显微镜可自动识别物镜放大倍数，并调节光强。 12.*光强管理功能：用户可根据不同的放大倍数、不同的观察方式设置合适的光强保存于镜体，切换自动调节光强。 13.环保模式：可调整至节能模式，15分钟不操作显微镜，自动将光源调至最小。 14.*偏光旋转载物台：不小于190mm直径圆形载物台，稳定性高。可旋转360°，旋转调节精度0.1°；可进行45°定位设定。带有可微调可拆卸样品夹具移动尺，移动范围27x47mm。 15.*样品高度：样品高度最大可扩展至105mm，可满足不同的样品测试需求及日后升级功能。 16.补偿器：补偿器λ一个（石膏）、补偿器λ/4一个（云母）、0-4λ补偿器一个、石英楔子一个。 17.其它附件：十字线目镜测微尺一个，台尺一个。 17.*摄像头：与显微镜同一品牌，芯片尺寸不小于1英寸，芯片物理像素不小于1200万像素， 曝光时间最大不小于50s，高动态范围不小于20000：1，像素点尺寸不小于3.4um x 3.4um，具备电制冷功能。 18.*预览速度：1200万像素下，预览速率不小于20帧。 19.图像分析系统硬件：商务台式机，配置不小于（10代I5/16G/250G固态/1T硬盘/27寸显示器） 20.原厂专业图像采集分析软件，可实现视频录制、拍摄批量保存、景深扩展拍摄、图像全景拍摄等图像拍摄功能；可对图像进行二维测量，在线测量、标注、自动叠加比例尺、图像对比等功能，并具有数据库功能。 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … | … | … | … |

技术负责人每页签字：