多功能高频数据采集系统项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能高频数据采集系统 | 1 | 台 | 是 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     R单一来源 □网上商城

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能高频数据采集系统 | 1 | 采购需求应涵盖： （1）可测量并记录电压、电流等波形数据。具备高速存储和实时记录功能，FFT分析功能和保存功能。支持远程控制、参数设置、数据读取、存储和分析功能。 （2）主要规格及技术参数： - 显示屏：12.1英寸TFT触摸屏， 1024*768分辨率 - 采样率：最高200MS/s 14位垂直分辨率 - 最高带宽：DC-40MHz； - 输入通道数：最多32通道（10MS/S采样率） - 硬盘记录性能：32通道可以100KS/S采样率实时硬盘记录波形数据 - 内存：最大8Gpts - 硬盘：512GB-SSD硬盘 - 接口：10G以太网接口、USB3.0接口 - 触发模式：自动、自动电平、常规、单次、N单次、ON start - 触发类型：上升沿、下降沿、上升/下降沿、A→B(N)、A Delay B、Edge on A、OR、AND、周期、脉宽、波形窗口 - 触发动作功能：每次触发发送，可执行输出屏幕画面数据、存储波形数据、蜂鸣器发声、发送电子邮件等动作 - 双捕获功能：可以以两种不同的采样率进行数据采集 - 历史存储：5000屏 - 波形参数测量功能：最多可显示32个测量项目 - FFT运算功能：可进行两个通道的FFT运算，FFT运算点数最大可达100k； - 功率运算功能：可分析两个系统，测量项目包括：每相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等最多126个参数值；谐波分析：可分析一个系统，最多可分析40次谐波及谐波失真因数等参数 - 探头电源输出：最多8个输出端子，输出电压为±12V - 供电电压：100-120VAC/220-240VAC、10-18VDC - 工作温度范围：5-40℃ （3）在合同设备到达目的地后，设备购置后，由生产厂商技术人员在15日内完成负责对使用人员进行现场培训，并保证甲方技术人员能够达到独立使用和日常维护的水平。 （4）仪器设备安置地点：重点实验室大楼407；面积：33.09m2；电：220V AC；电源接线需做外界信号屏蔽处理；设备安置地点需要避免震动、噪声等因素； ## （5）1年质保； （6）内外包装完好，无破损、碰伤、受潮、变形等；主机、附件规格、型号、数量符合合同要求；随机资料：说明书、维修保养手册、产品合格证书、系统软件和设备清单等齐全。 |
| … | … | … | … |

技术负责人每页签字：