隔热防火材料导热系数测试仪项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热防火材料导热系数测试仪 | 1 | 台 | 是 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标  □邀请招标  □竞争性磋商  □竞争性谈判

□询价      □单一来源  □网上商城

三、其他

质保期： 1年；

供货期：合同签订后 90 日历天；

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热防火材料导热系数测试仪 | 1 | （一）在程序温度控制下，测量样品在不同温度下的导热系数。 （二）需执行的相关标准：本设备要满足GB/T10295-2008、ASTMC518标准的要求。 （三）技术指标和参数： 1、*温度范围：-20 ～ 90℃ 2、*导热系数范围：0.002 ～ 2 W/m·K 3、*准确度：1% 4、*精确度：0.5% 5、*重复性：0.5% 6、*温度分辨率：0.01℃ 7、样品尺寸：200mm×200mm×50mm 8、热阻范围：0.1 ～ 8.0 m2·K/W 9、平板温控系统：Peltier 系统 10、*可编程数据点：10 11、*中文软件：具备SmartMode模式（包括自动校正，生成报告，导出数据，测量向导，预定义仪器参数，用户自定义参数，Cp测定等） 12、附件 1）校正标样 2）松散样品容器，尺寸203 mm x 203 mm x 25.4 mm。材料: Polystyrene foam (最高使用温度: 70 ℃)底部为铝箔 3）加载系统软件：最大载荷21KPa 4）进口恒温水浴 5）电脑（数据采集与处理） （四）采购数量为1台，合同签订后 90 日历天供货，实施地点为河南理工大学。 （五）售后服务 1、*应具有可靠的供货实力，在中国境内有维修站，并具有高素质的专业维修队伍。 2、*在接到用户维修请求后，应能在24小时内作出快速响应，并在72小时内到达现场。 3、仪器整机保修期为12个月（从最终验收合格后起）。 （六）验收标准 1、*提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。 2、仪器在调试验收合格后，提供壹年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，仪器终身维修。 （七）其他 1、*在国内必须设有分析仪器培训，免费为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户不少于两人的国内免费培训。 2、*提供为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 |