三维荧光及吸收光谱分析测试系统项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维荧光及吸收光谱分析测试系统 | 1 | 套 | 是 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     □单一来源 □网上商城

三、其他

质保期：12个月  ；

供货期：合同签订后120日历天；

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维荧光及吸收光谱分析测试系统 | 1套 | 1、设备工作条件 1.1工作电源：电压220V AC，频率50～60 Hz； 1.2工作环境：温度15～30℃，相对湿度30～75％； 1.3无需水和气； 2、设备性能特点及应用要求 2.1具备分析荧光光谱分析法和吸收光谱分析法功能二合一，且可通过测定吸收光谱来消除荧光IFE，扩展浓度的线性区间，特别适用于有颜色、高浓度样品的分析； 2.2具备超宽的CCD响应范围，可实现一次采谱获得全谱范围响应信号（～1100 nm）； 2.3具有同步吸收-荧光光学设计，消除IFE内滤效应，扩展浓度的线性区间，可适用于有颜色，高浓度样品的分析； 2.4 CCD检测器可在1s内获得三维荧光光谱，避免样品有位置变动（抖动或沉降）影响的光谱结果； 3、主要技术要求 3.1主机技术要求 3.1.1▲可同时获得吸收光谱和荧光光谱数据； 3.1.2激发光源：75W无臭氧，出厂预准直校准，无需安装和专业售后人员； 3.1.3▲荧光光谱范围：250～1100nm； 3.1.4吸收光谱范围：250～1000nm； 3.1.5积分时间最短：≤100ms； 3.1.6狭缝宽度：1, 2, 3, 5, 10, 20nm； 3.1.7荧光光谱采集速度：≥510000nm/min； 3.1.8三维光谱采集速率：≤1s； 3.1.9吸光度准确性：≤±0.02A； 3.1.10波长准确性：≤±1nm 3.1.11吸光度范围：0～2A； 3.1.12▲配备CCD型荧光检测器，可快速检测； 3.1.13配备高稳定Si光二极管吸收检测器； 3.2主机功能要求 3.2.1▲可采集荧光发射谱+吸收光谱（自动内滤校正）； 3.2.2▲可采集荧光激发光谱+吸收光谱（自动内滤校正）； 3.2.3▲可采集定点荧光强度数值和吸收数值（自动内滤校正）； 3.2.4▲可进行荧光动力学测试（全谱时间动态扫描-时间三维光谱、单点强度动态扫描）； 3.2.5可采集吸收光谱的吸光度和透射率以及光谱和动态数据； 3.2.6出厂随机带有光谱校正文件（NIST可溯源）； 3.3控制器及软件功能要求 3.3.1数据处理系统要求：Intel i5中央处理器，16G内存，硬盘500 GB，刻录机，触摸屏； 3.3.2▲触屏显示和操作软件； 3.3.3具备报告生成器功能（PDF 格式）： a) 包括数据列表和拟合处理结果； b) 测试方法内容； c) 2D 和3D 的图谱； d) 仪器和操作者确认信息； e) 可定制用户LOGO； f) 可定制可选的签署区域； g) 全部数据和方法可追溯； 3.3.4定制化功能：蛋白质A280定量、DNA/RNA纯度（A260/A280）、光谱质控功能（Pass/Fail）； 4、配置要求 4.1同步吸收-三维荧光主机1台； 4.2触屏数据处理系统1套（预装三维光谱快速读取软件）； 4.3软件自动可识别的样品支架1套； a）固体样品支架1个； b）粉末样品支架1个； c）液体样品支架1个； 5、售后服务要求 5.1保修期壹年，保修期内，因设备本身原因出现质量问题，厂家负责免费维修。保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件和耗材的及时供应； 5.2安装、调试、培训：设备厂商安排专业技术人员上门用户单位安装、调试，并进行操作演示、数据处理等培训； 5.3设备厂商在接到用户单位报修通知的8小时内应答，48小时内工程师上门服务； 5.4设备厂商可提供全国免费服务热线服务，在线指导设备操作、诊断排除故障。 |