便携式光合作用测量系统项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式光合作用测量系统 | 1 | 套 | 是 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     ☑单一来源 □网上商城

三、其他

质保期： 1年 ；

供货期：合同签订后 90 日历天；

技术负责人：

技术负责人电话：

技术负责人信箱：

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

年  月  日

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式光合作用测量系统 | 1套 | 功能：便携式光合作用测量系统测量光合速率可以量化叶片固定二氧化碳的量，是植物学、生态学、植物生理学、栽培学、环境科学、植被遥感、地理学、园林园艺、林学、农学、气象学等学科研究领域的必备仪器，主要用于从事植物叶片光合作用、蒸腾作用、呼吸作用等相关研究，可以测量许多生态学及植物生理学研究所需的指标，包括光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度、饱和蒸气压亏缺值、二氧化碳浓度、水汽浓度、光照强度、温度、相对湿度等。 技术指标： 分析器 - ★分析器位置：红外分析器必须位于叶室头部，以实现参比室和样品室测量的同步性，如果位于主机内部将造成测量时滞和压力梯度引起的误差； - CO2最佳量程：0-3000 µmol mol-1； - ★CO2精度：400 μmol/mol时，信号噪声RMS ≤0.1 μmol/mol； - H2O量程：0-75mmol mol-1； - ★H2O精度：10 mmol/mol时，信号噪声RMS ≤0.01 mmol/mol； - ★气体流速：叶室流速0~1400 µmol s-1，整体流速680~1700 µmol s-1； 主机压强传感器 - 测量范围：50~110 kPa； - 准确度：±0.4 kPa； - 分辨率：1.5 Pa； 叶室压强传感器 - ★压力差测量范围：-2~2 kPa； - 分辨率：＜1 Pa； 光强 - 量程：0~3000 µmol m-2 s-1；； - 分辨率：＜1 µmol m-2 s-1； 透明叶室 - ★方形，带3×3cm2，2×3cm2，1×3cm2适配器； - 带刻度，1mm分辨率 温度 - 工作温度：0~50℃； - 存储温度：-20℃~60℃； - 控温范围：环境温度的±10℃； 主机 - 存储：8G，可插入U盘； - 显示屏：分辨率1024×600；对角线长26cm； - ★主机内电池卡槽：2个，仪器不关机即可更换电池。 配置： - 主机：1套 - 透明叶室：1个 - 充电电池：3节 - 充电器：1个 - 主机箱：1个 - 配件箱：1个 - 三脚架：1个 - 苏打：2瓶 - 干燥剂：2瓶 - CO2钢瓶：80支（8g/支） |

技术负责人每页签字：