河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 功能材料制备与反应跟踪系统 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 材料学院 | 项目类别 | √货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 55万 | 最高限价 | 55万 |
| 质保期 | 12个月 | 供货期 | 签订合同后3个月 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能材料制备与反应跟踪系统 | 1 | 套 | 是 | 是 |

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能材料制备与反应跟踪系统 | 1套 | 主要功能：设备主要用于目标组分的制备、分析以及反应过程跟踪，要求具有二元高压系统输液泵、自动进样器、柱温箱、自动馏分收集器以及表面张力测试模块等，配置可控温的高灵敏度二极管阵列检测器，设备兼具分析、制备和反应跟踪的功能。 1. 工作条件：工作环境温度 5~35℃，工作环境湿度 ≤85%，工作电压 220V 50Hz/60Hz 2. 技术要求 材料制备模块 2.1送液泵 *2.1.1泵类型：双柱塞往复式并联泵（冲程不大于47.5 uL），为二元高压双泵输液系统，最大可以提供20.00ml/min的流量 2.2.2 皮带传动，避免了润滑维护，更耐用。 2.1.3送液方式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换） *2.1.4流量设定范围：0.001-20.00ml/min；0.001 mL/min步进（0.000-9.999 mL/min）；0.01 mL/min步进（10.00-20.00 mL/min） 2.1.5流速准确度：小于±1 %或±10uL/min中的较大值（以0.1～5 mL/min、1.0～40 MPa输送水，且室温在20～30 °C的范围内恒定不变） 2.1.6流速精密度：小于0.08 %RSD或0.02 min中的较大值 *2.1.7最大输出压力：不小于49.0MPa *2.1.8梯度模式：二元高压梯度系统，要求独立两台输液泵并联而非二元一体泵，以降低故障率且便于维护。 2.1.9 混合定量设定范围：0～100 ％（单位量为0.1 ％） 2.1.10浓度准确度：±1 ％（水/咖啡因溶液的二元梯度，以1～5 mL/min，1.0～40 MPa送液时） 2.1.11柱塞清洗流路：可通过连接的清洗泵进行清洗 2.2柱温箱 *2.2.1容量：可同时放置6根4.6250mm的色谱柱，高压液体切换阀等组件，便于后期升级改造及相关组件的控温 2.2.2高压流路选择阀 2.2.3温度设定范围:4˚C~80˚C 2.2.4控温方式：强制空气循环式，加热更均匀，控温更准确，避免局部过热 2.2.5温度稳定性:±0.1˚C（典型值0.04˚C） 2.2.6安全措施： a.为防止过热，可设定使用最高温度保护 b.内装温度保险丝； c.内装可燃溶剂漏夜传感器 2.3自动进样器： 2.3.1进样方式：全量进样, 环路进样 2.3.2进样量设定范围: 0.1L--100L(标准值)，标配2000μL进样量的附件 2.3.3样品瓶数目：大于100个(1.5mL样品瓶)，其它规格和数量可选 2.3.4进样精度: <0.3%RSD 2.3.5进样量准确度: 1%以下 *2.3.6交叉污染: ≦ 0.0025% (典型值) （提供厂家盖章的技术证明文件） 2.3.7进样速度： 11秒完成10L进样 *2.3.8进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气（提供厂家盖章的证明文件） 2.3.9进样线性: >0.999 2.3.10使用pH范围: pH1 ~ pH14 2.3.11 独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 *2.3.12 自动purging：无需打开purge阀，可自动冲洗系统（提供厂家盖章的技术证明文件） 2.4系统控制器 2.4.1 控制方式：网络化控制，采用分配IP地址方式，可实现远程控制模式 2.4.2 可控制单元数：8个以上单元（可扩展），便于仪器的自由组合及方法拓展 *2.4.3 数据缓存功能：约24小时/每次分析（500ms采样速率） 2.4.4 Web控制功能：可实现以太网远程控制功能 样品分析模块 2.5二极管阵列检测器： 2.5.1波长范围：200～750nm *2.5.2二极管数量：不少于1024个 2.5.3漂移：＜0.4×10-3AU/h 2.5.4噪音：＜4.5×10-6AU 2.5.5线性：＞2.4AU 2.5.6温度系数：＜0.3×10-3AU/℃ *2.5.7采样频率：不低于100Hz 2.5.8流通池温控：支持； *2.5.9流通池温设置范围：通过工作站自主设置，范围：19～50℃，1℃步进 2.5.10光学系统控温：支持； 2.5.11标准池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：12MPa *2.5.12控温单元：支持光源，光路系统，流通池部位控温 2.5.13 UV截止功能：内置UV截止滤光片(开/关可选) 2.5.14实现共流出化合物的基线分离：可通过智能峰解卷积功能实 *2.5.15流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告 反应跟踪模块 2.6 表面张力测试模块 2.6.1测量范围：0毫牛顿/米～500毫牛顿/米（0mN/M～500mN/M） 2.6.2.灵敏度：0.01毫牛顿/米（mN/m） 2.6.3.精度： 0.01毫牛顿/米（mN/m ） 2.6.4.分辨率：0.01毫牛顿/米（mN/m） 2.6.5.检测方式（两种方法兼容）： a.铂金环法 b.铂金板法 2.6.6.采样周期：铂金环法（150-200秒） 铂金板法（1－5秒） 2.6.7.电压电源：AC220±5V 2.6.8.最大消耗功率：<150W 2.6.9.具有硬件和软件一键清零功能 2.6.10.配备传感器校正砝码，仪器校正迅速快捷，数据更精准 2.6.11.一键式全自动，完全消除人为误差 2.6.12.根据客户实际需要，可分步测量，软件和硬件中有强制提升和下降平台功能 2.6.13.仪器中的铂金环和铂金板两种方法都可以测量液液之间的界面张力 2.6.14.仪器可选配电控温平台或用户自行外接恒温槽 2.6.15.温度读取精度：0.1℃(采用灵敏温度传感器测量)、30%~85%相对湿度 2.6.16.可自动记录张力变化曲线，进行实时观测和记录 2.7 自动馏分收集器 2.7.1驱动方式：悬臂移动（X－Y）方式 *2.7.2最大分割数：16～144 2.7.3制备方法：电磁阀（附阀馏分收集头） *2.7.4最大流速：150ml/min(水) 2.7.5分流方法：基本方式和时间程序（14种参数）组合设定 *2.7.6馏分收集器功能：时间分割、峰判断分割功能，还可应用谱带法等独特的分割功能，高纯度、高回收率地制备目标成分。 2.8 中文工作站 2.8.1可进行全面反控的中文工作站 2.9在线脱气机 2.9.1真空脱气流路数：不少于3路 2.9.2最大操作流速：每个流路不小于10 mL/min 2.9.3内部容量：每个流路不大于400μL 2.10设备配置要求： 2.10.1半制备用液相色谱泵×2套 2.10.2自动清洗泵×1套 2.10.3在线脱气机×1套 2.10.4在线混合器×1套 2.10.5自动进样器（含进样针3）×1套 2.10.6大体积柱温箱×1套 2.10.7半制备用色谱柱C18，填料粒径5μm; 制备柱 250mm10mml.D.×2支 2.10.8分析用色谱柱C18, 5μm 4.6  250mm，分析柱×2支 2.10.9网络化系统控制器×1套 2.10.10中文软件工作站×1套 2.10.11可控温二极管阵列检测器×1套 2.10.12全自动馏分收集器及组件×1套 2.10.13 3.5ml玻璃试管（350只装）×2套 2.10.14 4.5ml聚丙烯试管（250只装）×2套 2.10.15 玻璃试管20ml（100/包）×5套 2.10.16最大分流数64个的收集架×1个 2.10.17移液器0-20μL、20-50μL、50-200μL、200-1000μL×1 套 2.10.18高压流路选择阀 2.10.19样品瓶（带帽）100×5套 2.10.20分析用梯度选择器 2.10.21表面张力分析装置 2.10.22 专业数据处理系统及报告打印设备×1套（处理器：十一代Intel Core i5 四核及以上、内存：8GB及以上、独立显卡：2G、显示器：27英寸以上、500固态+1T硬盘、操作系统：正版Win10 64位中文或英文Pro专业版、彩色激光A4打印一体机） 售后服务 4.1保修期壹年，保修期内，因设备本身原因出现质量问题，厂家负责免费维修。保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件和耗材的及时供应； 4.2安装、调试、培训：设备厂商安排专业技术人员上门用户单位安装、调试，并进行操作演示、数据处理等培训； 4.3设备厂商在接到用户单位报修通知的8小时内应答，48小时内工程师上门服务； 4.4设备厂商可提供全国免费服务热线服务，在线指导设备操作、诊断排除故障。 |