河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 深紫外固液荧光光谱仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 资环学院 | 项目类别 | - ✓货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 27万元 | 最高限价 | 27万元 |
| 质保期 | 一年 | 供货期 | 合同签订后60天 |
| 合同类型 | ✓买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： | 定价方式 | ✓固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深紫外固液荧光光谱仪 | 1 | 套 | 是 | 是 |

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深紫外固液荧光光谱仪 | 1套 | 拟购置仪器可以测定固体和液体样品如下指标:激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱，具体技术参数如下： 1.光源：150W氙灯，臭氧自行消除光源；光源寿命：2000小时质保。 *2.测试波长范围：200nm～900nm。 *3.波长准确性：±1nm，波长重复性：≤±0.2nm。 *4.谱带宽度：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调。 *5.分光器：闪耀式全息凹面光栅，1300条/mm。 6.光源补偿：单色光监测打拿板反馈补偿。 *7.灵敏度：信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间2秒。 *8.检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧）。 *9.波长扫描速度：20nm/min～60000nm/min，九档自动可调； 10.波长切换速度：60000nm/min。 11.响应：0-98%的响应，0.02、0.03、0.1、0.25、0.5、2、4、8秒的8段切换。 12.灵敏度切换：高、低和自动。 13.通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口。 14.数据处理及图像输出系统：自动调整，根据光标自动读出数据，曲线颜色及类型可以随意选择，图像数据可输出打印。 15.保养：自动测定S/N比，光源使用时间管理。 16.其它：DDE功能，自动响应，自动光阑控制。 17.操作软件运行环境：Windows 7（32位或64位）。 18.软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等。 19.光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱。 *20.光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化）。 *21.固体（粉末）样品支架：固体样品尺寸限制：宽5～140mm，高12～110mm，厚20mm以下；粉末样品需求量：约1mL；除可测固体、粉末外；也可用于测试液体的反射荧光。 *22.配套温控池附件，用于样品需要进行温度控制的测定，温控范围是5-80℃。 23.该设备与现有紫外可见分光光度计联机使用，可以同时测定样品的紫外吸收和荧光光谱。 - 24.固体样品加热前处理装置：额定功率8KW， 额定电压360V，三相电，最高温度：1200℃，恒温使用范围200℃～1100℃，控温精度±1℃，加热室容积36L。 - 25.离子计：仪器级别0.001级，可测量溶液的电位、pH、pX、浓度值以及温度值；具有多种斜率校准方法，包括一点校准、二点校准、多点校准和多次添加校准等校准方法和断电保护功能；测量范围（-5.0～105）℃、（-1999.99～1999.99）mV、（0.000～14.000）pH/pX、离子浓度（0～19990,单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L）；分辨率：0.001 pH/pX、0.01 pH/pX、0.01mV、0.1mV、0.1℃；基本误差：±0.002H/pX、离子浓度±0.5%、mV为±0.03%FS、±0.2℃；AC（220±22）V，（50±1）Hz；具备测氟化物和氯离子的各种电极。 26.仪器配置：（1）原装深紫外固液荧光光谱仪主机1套（含正常配置150W氙灯2个）；（2）原装操作软件1套；（3）原装石英池2支；（4）滤光片套件1套；（5）固体样品测试附件1套；（6）配套温控池附件1套，温控范围是5-80℃；（7）固体样品加热前处理装置1套；（8）离子计（含主机、氟化物和氯离子电极、温度及参比电极）2套；（9）UPS电源一套（确保断电时能够连续供1KW-6KW仪器设备连续使用0.5h以上）；（10）数据处理及图像输出系统：四核i7处理器，4G内存，1000G硬盘，DVD光驱，1080P高清显示器，22寸液晶显示器，独立2GB显卡，激光打印复印机一台；（11）耗材包1套：包括铂催化剂、石英燃烧管、卤素脱除器各 2个，四通石英比色皿8个（光程10mm），LE438 IP67电极一支（含pH9、pH6、pH14校准液各一瓶，每瓶250mL），LE510 ORP专用电极一支（220mV氧化还原缓冲液1瓶，250mL/瓶），LE703 IP67电极一支（含电导率仪校准液一瓶1140μS/cm，250mL/瓶），SX712 ORP普通电极一支（含校准液1瓶），水样抽滤装置（含GM-0.5A真空泵一台，溶剂过滤器2个，3000张0.45微米水系滤膜）1套，Proline 100-1000μL,Proline 500-5000μL单道手动可调移液器各2支（含1mL、5mL枪头各1000个）。 ## 27.售后：（1）质保期：仪器设备免费保修1年，从仪器验收签字之日起算起；（2）*售后服务：仪器设备出现故障时，2小时内响应，12小时内到达需方现场，24小时内解决问题，可免费提供设备移机安装服务；（3）培训：免费提供1名/套/次仪器参加分析中心高级技术培训，培训费及交通费免费，并可随时按客户要求进行上门培训；（4）*仪器厂家需要在河南省设有维修站（提供维修机构的地址、联系人及电话，生产厂家出具红章证明）、生产厂家授权书（加盖厂家公章）等。 |