河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 全自动真空冷凝抽提系统 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 测绘学院 | 项目类别 | ☑货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 20万元 | 最高限价 | 20万元 |
| 质保期 | 1年 | 供货期 | 3个月 |
| 合同类型 | ☑买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： | 定价方式 | ☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |
| 技术联系人 | 王锐 | 联系电话 | 15903918789 | 联系信箱 | wangruiphd@163.com |
| 拟申报采购方式及原因 | (公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判 □询价 ☑单一来源 □竞争性磋商 原因：全自动真空冷凝抽提系统抽提模板可以自由旋转，并将样品部分下沉到制冷系统中进行冷冻处理，防止样品部分水分可能发生蒸发而产生分馏，影响测试准确性，而下沉制冷能有效避免样品水分蒸发，实现无损无分馏提取，设计更加可靠先进，能充分满足科研需求。 |
| 采购活动时间安排 | 50天 |
| 特定供应商资格 | 无 |
| 履约验收方案 | 依据合同条款验收 |
| 付款条件（进度及方式） | 依据合同条款付款 |
| 采购包划分情况 | 无 |
| 采购申请单位意见 | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |
| 论证部门意见 | 归口论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动真空冷凝抽提系统 | 1 | 台 | 否 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动真空冷凝抽提系统 | 1台 | 功能：采用超低压真空蒸馏冷冻的原理，将样品中的水分在超低压的环境中加热蒸馏，在低温环境中冷凝收集，从而实现水分无分馏的提取。系统主要由超低压系统、加热系统、冷冻系统和控制系统组成。整个过程在控制系统的监控下自动完成。广泛应用于植物蒸腾蒸散的拆分、根系水分利用效率、植物水分运输与吸收机制等研究中。 设备技术参数： *1.同时提取样品数：16个； *2.真空泵极限压力：450pa； 3.主管路加热能有效的去除管路里的水汽； 4.真空度表：测量范围0.01~100000pa；分辨率0.1pa； 5.操作界面：LCD液晶显示屏（1024*960分辨率），触摸式操作界面； *6.操作软件需具备软件注册权证书 7.两项以上专利证明书 *8.制热：电加热，温度100-180℃； *9.冷却：内置压缩机全自动制冷，非液氮制冷，制冷温度最低-103度； 10.抽提效率：120样品/天（根据提取难易程度，数量会发生变化）； *11.抽提模块自动180度旋转，用于抽取水分前冷冻样品，非固定式抽提块 12.系统漏率:≤0.5pa/sec； 13.样品管体积：≥50ml； 14.抽提率：≥98 %； 15.回收率：98%-101%； 16.真空套件需要法兰接口； 17.真空泵：5L/min，24v； 18.尺寸:100*70*85cm； 19.柜式结构，一体式设计，便于操作； 配置说明： 真空抽提系统，包括 1套 真空泵，1套冷阱系统，16通道抽提系统、1套真空计、1套加热及温度控制系统， 100支 样品管、100支 收集管。 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。