河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 河南理工大学光催化CO2光解水气体产物针进样分析系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 化学化工学院 |  | 项目类别 | R货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 39.8万 |  | 最高限价 | 39.8万 |
| 质保期 | 一年 |  | 供货期 | 合同签订后120天 |
| 合同类型 | R买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： |  | 定价方式 | R固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |
| 拟申报采购方式及原因 |  | □公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判 □询价 □单一来源 R竞争性磋商 原因： |  |  |
| 采购活动时间安排 |  | 60天 |  |  |
| 特定供应商资格 |  | 无 |  |  |
| 履约验收方案 |  | 依据合同条款验收 |  |  |
| 付款条件（进度及方式） |  | 依据合同条款付款 |  |  |
| 采购包划分情况 |  | 壹个采购包 |  |  |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光催化CO2光解水气体产物针进样分析系统 | 1 | 套 | 是 | 是 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光催化CO2光解水气体产物针进样分析系统 | 1套 | 一、基本性能要求： *1、支持光催化二氧化碳还原实验、光催化分解水产氢、全解水产氢产氧、光电催化分解水产氢等实验。分析半导体材料（TiO2、C3N4、CdS等）催化剂的活性评价、催化剂产氢、产氧、全解水的性能分析。 *2、最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的自动流量控制系统控制，具备室温补偿和自动环境补偿功能； *3、支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能； 4、可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）； 5、体系无乙腈等外源添加物，分析H2最低10ppm；分析O2、N2最低500ppm； 6、CO和CH4 经过甲烷转化炉，分析范围1-1000ppm，高于这个采用TCD分析，分析最低检出限1000ppm； 7、系统同时可分析乙烷、乙烯、乙炔、甲醇、乙醇等。 二、快速加热和冷却的柱温箱 1、柱箱温度：室温以上10℃-420℃（使用液态CO2时达-50℃，液氮达-99℃）； 2、程序升温：20阶21平台； 3、最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加； 4、温度设定精度：0.1℃； *5、控温精度：0.01℃； 6、温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 7、冷却速度：从 420 降到 50℃ 约7.5 min（室温25℃）； 8、具有柱温箱温度的自动保护功能； 9、最大运行时间：9999.99分钟。 三、进样单元 1、填充柱进样口： 1.1、最高温度：420℃； 1.2、升温设定：1℃步阶； 1.3、程序段数：7段； 1.4、流量设定范围：0-100 mL/min； 1.5、程序比率设定范围：-400-400 mL/min； 1.6、校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量。 2、分流/不分流进样口： 2.1、标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量； *2.2、压力控制精度：0.001psi； 2.3、压力设定范围：0-970 kPa（相当于0-141 psi）； 2.4、升压速率设定范围：-400-400 kPa/min； 2.5、压力程序：7阶； 2.6、分流比设定范围：0-9999.9； 2.7、流量设定范围：0-1200mL/min； 2.8、校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）。 四、检测器单元 1、热导检测器： 1.1、最高使用温度：420℃； 1.2、具有过热保护功能； 1.3、灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)； 1.4、动态范围：105； 1.5、热导丝：铼-钨丝； 1.7 惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器。 2、氢火焰离子化检测器： 2.1、最高使用温度：420℃； 2.2、自动点火功能； 2.3、检测限：3 pgC/s ( 十二烷 )； 2.4、动态范围：107。 五、数据处理系统 *1、能够和现有的光催化活性评价系统相互兼容，必须能做光催化二氧化碳还原实验、光催化分解水产氢、全解水产氢产氧、光电催化分解水产氢等实验。分析半导体材料（TiO2、C3N4、CdS等）催化剂的活性评价、催化剂产氢、产氧、全解水的性能分析。 2、数据采集和文件格式：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范； 3.报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出； 4.质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能； 5.网络化控制：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。