河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 河南理工大学界面流变仪采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 安全科学与工程学院 |  | 项目类别 | ■货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 49万 |  | 最高限价 | 49万 |
| 质保期 | 验收合格后1年 |  | 供货期 | 合同签订后4个月 |
| 合同类型 | ■买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： |  | 定价方式 | ■固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |
| 采购活动时间安排 |  | 60天 |  |  |
| 特定供应商资格 |  | 无 |  |  |
| 履约验收方案 |  | 依据合同条款验收 |  |  |
| 付款条件（进度及方式） |  | 依据合同条款付款 |  |  |
| 采购包划分情况 |  | 壹个采购包 |  |  |
| 采购申请单位意见 |  | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 论证部门意见 |  | 归口论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界面流变仪 | 1 | 套 | 是 | 是 |

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界面流变仪 | 1套 | - 功能要求 1.1 机械式振荡评价界面扩张流变特性，测量界面粘弹模量、弹性模量、粘性模量和相位角；机械式振荡测量界面膜刚性参数； 1.2 测量气液界面和液液界面的张力；测量静态接触角（升滴法，坐滴法），动态接触角（前进角，后退角）。 - 界面流变仪主机 - 滴定系统 2.1.1 注射器容积：50-2500µl可选，液滴体积控制精度：±0.01µl； 2.1.2 注射器活塞移动速度：0.01-10mm/s； 2.1.3 最小滴定体积：0.02； 2.1.4 耐高温样品池，容积≥35ml； *2.1.5配有样品池控温夹套和注射器控温夹套，温度范围：5-90℃；样品池控温夹套具备自动搅拌功能。 - 光学系统 2.2.1光源：LED光源； *2.2.2 CCD相机：像素≥680*480px，相机速度＞75fps，镜头使用远心物镜。 - 界面流变功能 *2.3.1 马达控制液滴/气泡体积或者表面积产生正弦振荡、线性变化、脉冲变化和保持恒定; 2.3.2 振荡频率：0.01-2Hz； 2.3.3 振幅范围 ：0.1µl~100µl； 2.3.4 振荡速度范围：0.01-20µL/s; *2.3.5 注射泵使用比例微积分控制功能，保证液滴的表面积或体积在振荡范围内恒定。 - 张力测量功能 2.4.1 软件全自动控制马达滴定系统生成液滴/气泡； 2.4.2 表界面张力范围：0.01-1000mN/m，分辨率：0.01mN/m。 - 接触角测量功能 2.5.1 可以测量静态接触角和动态接触角； 2.5.2 接触角范围：0-180°，精度±0.01°。 - 全自动临界胶束浓度测量模块 *2.6.1程序控制全自动测量临界胶束浓度，全自动清洗测量模块； 2.6.2 自动显示张力随溶液浓度变化的曲线，并自动显示临界胶束浓度值； 2.6.3 注射器体积:1000µL，液滴体积控制精度:±0.01µl 2.6.4 允许连接多达4种母液。 - 操作软件 *3.1 测量表面张力/界面张力随时间变化的功能，并可以实时监视表面和界面张力的变化，能够计算分析界面流变的界面粘弹模量，相位角，弹性模量，粘性模量和刚性模量数据，并能够通过自动改变液滴的体积来测量液体与固体之间的动态接触角； *3.2 在不中断振荡测试情况下，计算界面粘弹模量和界面刚性模量； 3.3 软件控制注射器自动产生预设体积的液滴或气泡，实时采集并存储数据，能够将实验结果以数据、BMP图像等形式导出。 - 售后服务 4.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，直至运行正常；培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，保证操作人员熟练操作和维护； 4.2 质保期1年，质保期内对用户的服务要求在1小时内响应，4小时内提出对应方案，如不能远程解决，需24小时内技术支持人员能到达实验现场解决。保修期外保证成本价提供零配件和免费技术咨询服务； *4.3提供制造商或国内总代理商对于本项目的授权和售后服务承诺函。 - 仪器配置 5.1 界面流变仪主机：1套； 5.2石英样品池2个，精密注射器2支，注射针4支，搅拌磁子2个； 5.3 可调角度接触角测量平台1个， 5.4 光学成像尺寸标定球1个； 5.5 随机工具：1套； 5.6 操作软件：1套。 |