河南理工大学项目采购需求表
一、项目基本情况 
	项目名称
	凝胶泡沫表活效率及稳定性测试系统

	申请单位
	安全科学与工程学院
	项目类别
	☑货物    □工程    □服务

	预（概）算
	82万
	最高限价
	82万

	质保期
	1年
	供货期
	[bookmark: OLE_LINK1]合同签订后3个月

	合同类型
	☑买卖合同
□建设工程合同
□委托合同
□物业服务合同
其他：
	定价方式
	☑固定总价
□固定单价
□成本补偿
□绩效激励

	拟申报采购方式及原因
	□公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判
□询价     □单一来源 ☑竞争性磋商
原因：需与供应商磋商，以便达成更好的采购方案和更优惠的采购条件。

	采购活动时间安排
	50天

	特定供应商资格
	无

	履约验收方案
	按照合同要求进行

	付款条件（进度及方式）
	按照合同要求进行

	采购包划分情况
	一包

	采购申请单位意见
	
                采购申请单位：（公章）
负责人（签字）：
                               年    月    日

	论证部门意见
	
归口论证部门：（公章）
负责人（签字）：
                               年    月    日


二、采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	是否进口
	是否核心产品

	1
	[bookmark: OLE_LINK2]凝胶泡沫表活效率分析仪
	1
	套
	是
	是

	2
	[bookmark: OLE_LINK3]凝胶泡沫稳定性分析仪
	1
	套
	是
	是


注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。




三、采购需求
	序号
	名称
	数量
	采购需求

	1
	凝胶泡沫表活效率分析仪
	1套
	1.可采用Ward & Tordai方法测量表面活性剂的吸附速率；采用Joos& Rillaerts 方法测量表面活性剂的扩散速率。
2.表面张力测量范围：15 to 100 mN/m，分辨率：0.01 mN/m，精度1%
3.最大压力范围：3000pa，精度0.05%，压力测量频率20000Hz
*4.表面年龄测量范围：5 – 200000ms（提供实物照片加盖制造商公章的扫描件）
5.内置精密空压机，可以直接鼓泡，也可外接气体气源。
6.整机须采用不锈钢和钢化玻璃制成，耐酸碱样品泼溅。
*7.外接控制面板，可易于控制仪器操作（提供实物照片加盖制造商公章的扫面件）
8.自动液面监测，自动压力校准
9.测量样品温度探针1只，测温范围 ：-60- 450℃
*10.自动样品台位移系统，软件控制样品台的升降。样品台位移空间>110mm，移动速度：0.1-500 mm/min 
11.内置金属良导体温控夹套，夹套内置磁力搅拌装置和温控探头
12.测试温度：-10 – 130℃
配置清单
1.主机一套
2.配备金属良导体温控夹套1个 
3.配备特制毛细管两根
4.包含控制软件一套: 可测量表面年龄、发泡频率和表面张力曲线的关系，并可对多个曲线进行比较。可采用Ward & Tordai方法测量表面活性剂的吸附速率；采用Joos& Rillaerts 方法测量表面活性剂的扩散速率。
*提供制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺书。

	2
	凝胶泡沫稳定性分析仪
	1套
	1.1 功能：具有加速表征样品稳定性的功能；具有实时监测样品整体或者局部失稳过程并反应成图谱变化的功能；具有各项量化稳定性的功能如不稳定性指数、界面分层等。
1.2 温度范围：4至40℃，精度±1℃
*1.3 离心加速模块：200-4000RPM。
2.光源和检测器系统：
2.1 LED近红外870nm光源。
*2.2 面光源技术，扫描分辨率必须小于20um。
2.3 2048CCD传感器。
3.样品通道和样品管：
*3.1 必须同时测试6个或以上样品（提供实物照片加盖制造商公章的扫面件）
3.2可以搭配不同材质的样品管来适应水性和溶剂型连续相的产品。
4.可测样品范围
*4.1可测试样品的粒径范围10nm-1000um
4.2可测样品的浓度范围：90%（V/V）
4.3可测样品的粘度范围：高达10^ 8mPas
5 软件部分
1.重现及延时播放测试的光学图谱；
2.分散体系指纹图谱；
3.不稳定性系数；
4.不稳定性系数随时间的变化；
5.积分透光率分析；
6.相分离界面追踪：可追踪界面分层的位置变化和分层速率。
配置清单：
1.主机一套
2.测量池PC2、10mm, PA2、10 mm样品管，每种各25个
3.检验标准品硅油2瓶，样品池架8个
4.数据捕获和处理软件SEPView6软件标准包，且包含两个SEPView的软件许可软件功能：重现及延时播放测试结果；
分散体系指纹图谱；不稳定性系数；不稳定性系数随时间的变化；澄清度分析；澄清度随时间的变化；相分离界面追踪；
相分离界面位置。
*提供制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺书。


注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

四、评分标准
	评审类别
	评分内容
	分值
	评分标准

	价格部分
	报价
	30分
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
评标基准价：实质上响应招标文件要求且投标报价最低的投标报价。按四舍五入法则，保留小数点后两位。
注：根据“财库〔2020〕46号”文，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术部分
	技术参数响应情况
	 43分
	根据响应文件对磋商文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足磋商文件的要求：完全满足得43分；非*号的技术参数及要求每有一项不满足的扣1分；带*号的技术参数及要求为关键技术指标，每有一项不满足的扣3分；总分43分扣完为止。 

	商务部分
	业绩
	 2分
	投标人提供2021年以来完成的类似业绩合同，每有一项得1分,最多得2分。
1.完整的业绩合同（不得缺页）； 
2.合同内容包含合同首页、金额所在页、合同签订时间、双方签字盖章页、详细的设备清单；
3.在标书中附清晰且完整的复印件，否则不得分。

	
	质保期内售后服务
	 13分
	根据供应商售后服务方案评审：供应商要长期建立完善的售后服务管理体系，提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺。优秀得13分，良好得6分，一般得2分，差得0分。
1.响应齐全且质量评价优秀：完全满足售后服务要求，且质量保证期内外的售后服务计划详细得当，售后服务承诺响应、优惠情况、质量保证措施、处理及跟踪方案贴合项目实际情况并且 1 小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案,2小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过12小时，每年进行巡检4次,并提供响应的证明文件得13分；
2.响应齐全且质量评价良好：满足售后服务要求，但质量保证期内外的售后服务计划良好，售后服务承诺响应、优惠情况、质量保证措施、处理及跟踪方案满足项目具体需求并且1小时内对维修要求及问题响应并提出解决方案，3小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过12小时，每年进行巡检3次,得6分；
3.响应齐全但评价一般：完全满足售后服务要求，但质量保证期内外的售后服务计划粗糙，售后服务承诺响应、优惠情况、质量保证措施、处理及跟踪方案基本满足项目需求并且2小时内对维修要求及问题响应并提出解决方案,4小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过24小时，每年进行巡检2次,得2分；
4.响应缺项或评价差并且对维修要求及设备问题响应并提出解决方案超过3小时，到达现场提供技术支持超过4小时，解决问题超过24小时，每年进行巡检少于1次,得0分：

	
	其他商务要求
	12分
	供应商提供详细合理、可操作性强的供货方案、安装调试方案、培训维护方案、人员安排方案，优秀的12分，良好的得6分，一般得3分，不提供的不得分。
1.优秀：根据项目情况能够提供符合供货期要求，并能详细描述安装流程、供货周期计划及考虑周全完整的详细的施工方案、安装调试方案、人员安排方案；提供不低于5天10人并免费提供培训教材的培训维护方案。
2.良好：根据项目情况提供符合供货期要求，具有安装流程、供货周期计划及较完整的施工方案、安装调试方案、人员安排方案；提供不低于3天5人并提供设备技术性培训资料的培训维护方案。
3.一般：根据项目情况提供满足供货期要求，提供不完善的安装流程、供货周期计划及施工方案、安装调试方案、人员安排方案；提供不低于2天3人并提供设备说明书的培训维护方案。


注意事项：
1、评审方法采用综合评分法的项目提供评分标准，采用最低评标价法的不提供。
2、以下格式及内容仅供参考，请以项目实际情况填写。
3、评分标准中不得出现违背法律法规以及学校规章制度的评审因素。


五、合同文本
注意事项：
1、工程、货物类采购项目，学校已经制定了制式合同，可不用提供。
2、服务类采购项目，必须提供合同文本并经法律办审阅同意。


