河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 研究级倒置荧光显微镜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 医学院 |  | 项目类别 | √货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 39.7万 |  | 最高限价 | 39.7万 |
| 质保期 | 一年 |  | 供货期 | 合同签订后90天 |
| 合同类型 | √买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： |  | 定价方式 | √固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |
| 拟申报采购方式及原因 |  | □公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判 □询价 □单一来源√竞争性磋商 原因： |  |  |
| 采购活动时间安排 |  | 60天 |  |  |
| 特定供应商资格 |  | 无 |  |  |
| 履约验收方案 |  | 依据合同条款验收 |  |  |
| 付款条件（进度及方式） |  | 依据合同条款付款 |  |  |
| 采购包划分情况 |  | 壹个采购包 |  |  |
| 采购申请单位意见 |  | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 论证部门意见 |  | 归口论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究级倒置荧光显微镜 | 1 | 套 | 是 | 是 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究级倒置荧光显微镜 | 1 | 主要技术性能指标 一、显微镜主机 1.研究型倒置荧光显微镜，无限远校正光学系统，国际齐焦距离≤45mm。 2.观察方式：具有相差、明场和荧光等观察方式，可以扩展DIC、霍夫曼。 3.集成相差：无需相差物镜，相差环后置于光路并方便插拔，避免阻挡荧光。 4.目镜：具有2个10×宽视野目镜，屈光度可补偿调节，视野数≥25mm。 *5.人机工程学三目观察筒：倾角10-40度可调，瞳距调节55-75mm，视场数≥25mm，分光比例100:0/ 0:100。 6.物镜转盘：不少于六孔。 *7.可以直接升级霍夫曼观察方式，无需配置霍夫曼专用物镜，一套物镜可以实现相差、霍夫曼、荧光多种观察方式。 8.物镜内无相差环，避免相差环阻挡荧光： 8.1 5x 平场消色差物镜,数值孔径≥0.12 *8.2 10x平场半复消色物镜，数值孔径≥0.32 8.3 20x长工作距离平场半复消色差物镜，数值孔径≥0.4 8.4 40x长工作距离平场半复消色差物镜，数值孔径≥0.60 9.透射照明：长寿命冷光源LED照明，功率≥10W, 寿命 ≥ 40000小时。 *10. Z轴粗、微同轴调焦机构，调焦行程≥12mm，具有调焦限位功能。 11.机身左侧光出口100/0分光，成像视野数≥19mm。 12. 载物台： XY行程≥83mm x 127mm，配有万能通用样本夹。 13.长工作距离聚光镜， 5孔转盘式，数值孔径≥0.5，工作距离≥40mm。 14.荧光光源：进口LED白光光源，平均寿命≥20000小时，光强0~100%连续调节。 15.荧光滤色块转盘，不少于6孔安装位，磁力固定，支持左右双向更换。 *16.转盘式12种视场光阑循环转换，有效避免不观察的荧光标本区域被漂白，6个顺序大小的矩形光阑，更适合相机成像；6个顺序大小的圆形光阑，更适合眼睛观察。 17. 光陷阱消杂光荧光激发块，具有零像素漂移技术，有效避免不同波长的激发光产生的细胞结构位移。 18.三色荧光滤块： UV单色滤块（DAPI）激发350/50，发射460/50； 蓝色滤块（FITC）激发480/40，发射527/30； 绿色滤块（RHOD）激发546/20，发射585/40。 *19. 具备不少于2个成像输出端口，便于后期升级。 *二、显微镜同品牌单色sCMOS成像装置 1. 有效像素：≥420万。 2. sCMOS芯片大小（对角线）：≥18毫米。 *3. 像元大小：≥6.5 μm x 6.5 μm。 *4. 全画幅帧速率：≥40 fps。 *5. 满井容量：≥45000 e-。 6. 动态范围：不低于87dB。 *7. 量子效率QE：≥80% 8. 检测波长范围；370nm~1100nm 9. 位深：≥16bit 10. 支持Trigger输入和输出； 11. 机械接口：应是C型接口，不接受F型接口。 三、软件： 1采集图像：支持多种型号专业摄像头，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程。 2对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性。 3在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位。 4调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果。 5对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像。 6合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像。 7输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系。 8可以做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理。 9可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像。 10可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 四、仪器培训、质保期和维修服务 1.完全负责人员培训工作，达到独立操作使用水平；仪器在安装、调试通过后质保期1年，质保期内，免费维修（不收配件和服务费）。 2. 厂家具有400售后服务电话，并可提供电话号码。 3. 厂家售后服务通过ISO认证，并可提供证书编号和复印件。 4.显微镜，成像装置，软件均同一品牌，同一厂家，统一售后。 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。