河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 原位土壤快速感知系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 测绘与国土信息工程学院 |  | 项目类别 | ☑货物 □工程 □服务 |  |
| 预（概）算 | 179万 |  | 最高限价 | 179万 |  |
| 质保期 | 1年 |  | 供货期 | 8个月内 |  |
| 合同类型 | ☑买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： |  | 定价方式 | ☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |  |
| 技术联系人 | 陈志超 | 联系电话 | 18839100991 | 联系信箱 |  |
| 拟申报采购方式及原因 |  | □公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判 □询价 ☑单一来源 □竞争性磋商 原因： |  |  |  |
| 采购活动时间安排 |  | 60天 |  |  |  |
| 特定供应商资格 |  | 无 |  |  |  |
| 履约验收方案 |  | 依据合同条款验收 |  |  |  |
| 付款条件（进度及方式） |  | 依据合同条款付款 |  |  |  |
| 采购包划分情况 |  | 壹个采购包 |  |  |  |
| 采购申请单位意见 |  | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 论证部门意见 |  | 归口论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原位土壤快速感知系统项目 | 1 | 套 | 否 | 是 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原位土壤快速感知系统 | 1套 | 1.设备主机参数及工作条件： 1.1供电电源：AC220V±10%，50Hz 1.2工作温度：10~40˚C 1.3降温方式：双通道风扇 2.技术参数 2.1基本配置：农田土壤多指标现场检测仪（主机），土壤前处理装置（2通道*4样本位）、土壤田间取样定位打码机、土壤样本池10个、土壤提取附件50套 2.2农田土壤多指标现场检测仪（主机） 2.2.1检测指标： 主要养分（4）-土壤含水率、硝态氮、速效钾、可交换镁、总铁、总锰； 重金属（全态-8）-铅、镉、汞、砷、铬、铜、镍、锌； 微量元素（全态-10）-钼、钴、钒、钛、硒、铷、钡、锡、锶、锆。 2.2.2测量方式：标准模式（全指标）、自定义模式（用户任意选择） 2.2.3土壤样本：土壤样本均匀颗粒（过8-10目筛网），单样本需求量小于20g 2.2.4进样方式：具备电机驱动自动进样组件 2.2.5检测时间：单样本全指标检测小于10min 2.2.6测量精度(重复性误差)：硝态氮±5%（20~200mg/kg）；速效钾±10%；重金属元素±7%；微量素±10% 2.2.7配套软件功能： 人机交互：10英寸触摸屏； 信息输入：支持二维码扫码/手动输入样本信息，信息内容包括日期、时间、经纬度、样本名称； 网络连接：具备自动WiFi网络连接功能； 信息提示：测量过程具备模拟动画和语音提示功能； 数据查看：具备当前任务数据报表查询和历史数据查询功能 安全配置：针对注册用户和非注册用户，提供开放模式、普通验证模式和严格验证模式以区分不同的权限，配合密码验证 支持测量数据指定邮箱发送功能 具备软件远程升级功能 2.3土壤前处理装置 2.3.1通道数：2，单次最大处理样本量：8 2.3.2水箱容量：1.5L 2.3.3出水控制：具备自动感应，出水量精确控制功能 2.3.4人机交互：7英寸彩色触摸屏 2.3.5控制参数：震荡速度+运行时间（可调） 2.3.6具备运行急停、复位功能 2.3.7震荡过程倒计时提示以及震荡完成提示功能 2.4PDA取样定位打码机 2.4.1具备触摸屏和定位打码一体化操作功能 2.4.2打印纸规格：52*40*80 2.4.3定位功能：支持手动定位和自动定位两种模式 2.4.4打印功能：具备打印当前位置信息标签、历史定位信息标签功能 2.4.5标签分组功能：可以根据用户采样区域、地块划分对标签进行分组管理，保证同一地块重复采样样本标签有效区分 2.4.6具备标签创建和重复打印功能 数据云服务功能： 指标数据本地采集、云端计算功能 指标计量模型云端存储、更新功能 注册用户关联设备查询，设备关联数据条件查询、下载功能 注册用户测量数据指标地图点位及含量分布展示功能 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。