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一、采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	是否进口
	是否核心产品

	1
	激光仪器粒度分析成像系统
	1.0
	台
	否
	    


[bookmark: _GoBack]注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。


二、采购需求
	序号
	名称
	数量
	采购需求

	1
	激光仪器粒度分析成像系统
	1.0
	1. 主要性能
(1) 测试范围：湿法0.02-2600μm-3500；干法0.1-2600μm。
(2) 准确性误差：≤0.5%（国家或国际标样D50偏差）。
(3) 重复性误差：≤0.5%（国家或国际标样D50偏差）。
(4) 双峰分辨力：A级（国家质量监督局《JJF 1211—2008激光粒度分析仪校准规范》）。（需提供证明材料）
(5) 折射率测试：仪器具有折射率测试功能，可对未知样品进行折射率测试，得到更准确的粒度结果。：
2. 主机系统
(1) 激光器：大功率光纤偏振光激光器，最高功率可达10mW，激光器功率可调，延长使用寿命。大功率偏振泵浦固体激光器（绿光532nm），最高功率可达10mW，激光器功率可调，延长使用寿命
(2) 探测器：总数不少于92个，有前向、侧向和后向三维探测器。
(3) 光路结构：兼具市面上正傅里叶和反傅里叶光路的特点，具有优异的光学结构和性能。（需提供证明材料）
(4) 高速采样系统：采样速度可达到11000次/秒。
(5) 自动对中系统：先进的自动对中系统，保证光路系统始终处于最佳状态。
(6) 智能化：一键式可完成自动进水、光路对中、背景测试、浓度调整、自动测试、清洗、保存和打印等功能。
(7) 测试窗污染检测功能：可对测试窗口污染进行预警，便于维护保养。
3. 分散系统
3.1湿法分散系统：
(1) 循环系统：离心泵的循环设计，循环流量3000-8000mL/min，循环池体积不小于600mL，循环速度连续可调。
(2) 超声波分散系统：功率1-50W连续可调，具有“防干烧”设计，杯中无水时误开不会损坏。
(3) 进排水系统：具有自动进水（无需外部水压，主动吸水）、自动清洗、自动排水、溢出保护等功能。
(4) 液位检测系统：为进一步提高可靠性，自动检测水位双保险，防止液位计腐蚀损害导致仪器进水，需有多套水位检测系统，当某一套水位检测系统损坏或者受到污染，另一套还可以正常工作，同时软件可以根据进水时间和液位计控制进水量，多重保障，确保仪器可靠运行。
(5) 稳定性设计：循环系统需具有防止颗粒沉降的设计，避免循环过程中大颗粒沉积导致输送不均。
(6) 仪器具有连接自动进样器端口，将来可选配全自动高通量进样器，实现一次性不少于60个样品的全自动无人值守批量化测试（精确控制体积，超声波自动清洗，样品管条形码匹配）。
3.2干法分散系统：
(1) 进样方式：采用垂直储料以及电磁振动加料的方式，振动速度可调。
(2) 分散方式：采用文丘里分散技术，通过颗粒碰撞以及气流剪切的方式实现样品分散。
(3) 气源控制：空压机气压0.1-0.8MPa连续可调，压缩空气必须经过多级过滤系统（至少3级），并具有是否连接吸尘器和提示清理吸尘器功能。
(4) 独特的负压检测技术，负压异常会有提示，封闭式的测试窗口，防止镜头污染，最大程度降低仪器的维护需求。
(5) 先进的干法分散系统，进样、进气、压力测试、浓度测试、样品收集等操作均由电脑统一控制，操作简便，保证了测试的稳定性。
3.3图像分析部分：
(1) 图像分析范围：2-3500 um。
(2) 进口高速CCD：图像识别速率最高120帧/秒。
(3) 放大倍数：0.5X和10X双透镜自由切换，结合电子放大倍数可达20倍/400倍。
(4) 颗粒识别速度：10000个颗粒/分钟。
分析项目：粒度分布、数量分布、体积分布、面积分布，最大粒径、长径比、圆形度、椭圆率、长宽比、凸度、纤维长度等数据报告.
4. 软件系统
(1) ※软件著作权：具有独立完整的软件著作权。
(2) ※具备完善的安全管理和审计追踪功能，符合FDA 21 CFR PART 11相关要求。
(3) 灵活的配置：软件具有个性化的设置，包括定制化的测试流程和定制化的报告，输出格式多样化。
(4) SOP设置：通过软件可完成所有的SOP测试，自动完成进水、消泡、背景、浓度调整、测试、保存、打印、清洗等所有功能，单次最快测试时间小于10S，测试结果不受人为因素影响。
(5) QC诊断工具：对所测试的样品可以直接出具质量检测报告并给出合格与否的判定。
(6) 自动备份功能：软件每天自动备份数据，数据可恢复，防止数据丢失。
(7) 系统检测功能：仪器自带系统检测，工作状态提示功能，能够对主机、分散系统、管路运行时间等各部分功能等进行检测和诊断，提供维护和故障提示，及时进行仪器保养和故障排除。
(8) 准确性标定及准确性验证：提供1瓶刚玉标样进行准确性标定功能；同时给用户免费提供玻璃微珠2um和15um标样验双峰分辨力，提供350nm羧基微球、15um玻璃微珠、1000μm玻璃微珠粒度标准物质标样验证仪器的准确性。（需提供证明文件）
(9) 准确性标定：具有准确性标定功能，给用户免费提供一个工作标样，可随时验证仪器状态。
(10) PQ验证功能：仪器自带PQ验证测试流程，能够提供符合药典、ISO标准的专用验证评价报告。
(11)产品复配功能：A×x%+B×（1-x%）=C。※QC诊断工具：对所测试的样品可以直接出具质量检测报告并给出合格与否的判定。
※(12) 自动备份功能：软件每天自动备份数据，数据可恢复，防止数据丢失。
(13) 系统检测功能：仪器自带系统检测，工作状态提示功能，能够对主机、分散系统、管路运行时间等各部分功能等进行检测和诊断，提供维护和故障提示，及时进行仪器保养和故障排除。
(14) 准确性标定及准确性验证：提供1瓶刚玉标样进行准确性标定功能；同时给用户免费提供玻璃微珠2um和15um标样验双峰分辨力，提供350nm羧基微球、15um玻璃微珠、1000μm玻璃微珠粒度标准物质标样验证仪器的准确性。（需提供证明文件）
准确性标定：具有准确性标定功能，给用户免费提供一个工作标样，可随时验证仪器状态。
(15) PQ验证功能：仪器自带PQ验证测试流程，能够提供符合药典、ISO标准的专用验证评价报告。


	2
	其他
	
	1)产品质量合格证明‌：由生产厂家出具，证明产品符合国家或行业标准，是出厂必备的法律凭证。 2)安装及使用维修说明‌：指导设备的正确安装、操作与日常维护，避免因误用导致安全事故。
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