# 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他机械设备-多功能可控温夹持器模块 | 3.0 | 个 | 否 |  |
| 2 | 其他信息化设备-轴向循环加卸载控制模块 | 1.0 | 套 | 否 |  |
| 3 | 其他机械设备-可控CO2注入模块 | 1.0 | 套 | 否 |  |
| 4 | 其他信息化设备-瞬态法渗透率监测计算模块 | 1.0 | 套 | 否 |  |
| 5 | 其他信息化设备-数据采集模块 | 1.0 | 套 | 否 |  |

## 注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

# 二、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他机械设备-多功能可控温夹持器模块 | 3.0 | 共配置3个夹持器，适用试样规格：ϕ50×100mm、ϕ25×50mm、ϕ10×20mm三种，最大围压30MPa，最大轴向有效载荷226kN；轴向有效应力100MPa（ϕ50mm岩样），316MPa（ϕ25mm岩样）；轴向应力500MPa（ϕ10mm样品），精度1‰FS；轴向位移：20mm，精度1‰FS；轴向位移速率：0.01mm/min～1.5mm/min；温度控制器控制围压液温度范围：0~100℃，精度±0.2℃；另配有倍增器。 |
| 2 | 其他信息化设备-轴向循环加卸载控制模块 | 1.0 | 轴向位移速率：0.01~1mm/min；轴向力加载速率：0.1~0.5kN/s；轴向载荷振幅：上限≤100MPa；下限≥5MPa；循环中位移控制速率可设置修改，力控制速率不可修改设置；当前软件需进一步升级，以实现新功能下的各项数据采集及导出功能，轴向伺服泵阀门需要更换。 |
| 3 | 其他机械设备-可控CO2注入模块 | 1.0 | 孔压伺服泵组，输出压力范围：6~30MPa；输出流量范围：0.1~30ml/min；手动控制出口背压阀：0~30MPa；恒温恒压液态CO2输出。液化低温循环器控温范围：5~10℃；CO2气动气增泵出口压力：5~6MPa；手动背压阀，控压范围5~30MPa；液态CO2恒流流量：0.1~30ml/min；气动增压泵输入压力：2MPa；输出压力：30MPa；提供液化所需CO2压力，可设定输出压力6MPa，需提供相应的管道流体密封类零件不少于5套。此外，应出具第三方提供的设备安全检测报告。 |
| 4 | 其他信息化设备-瞬态法渗透率监测计算模块 | 1.0 | 缓冲罐容积×2：容积1000ml，耐压30MPa；压力变送器×2：30MPa，0.1FS；球阀：30MPa高压缓冲罐，容积1000ml；控制阀门：×6。配备七星华创气体流量计，流量：100sccm、500sccm、1000sccm；标定介质：CO2；压力：3MPa；配高压减压阀，输入端0~30MPa，输出端0~5MPa；配3套自动控制阀；配流道切换阀×2。 |
| 5 | 其他信息化设备-数据采集模块 | 1.0 | 声发射器AE信号通道数2；前置放大器，20/40/60db；并配备专门解译软件以及RS485数据采集装置。控制系统数据采集是整套系统的“神经中枢”，它关系到整个系统能否正常运行、实验能否成功。从元件选用到电路设计，同时还要考虑到自动化程度，分辨率、灵敏度、抗干扰性能等。控制部分：恒速泵流量、模型进出口（过压保护）、恒速泵出口压力、围压跟踪、回压跟踪泵，在电路的输入多用一些抗干扰的和有触电的器件。少采用自身干扰的和有触电的器件，如可控硅移相电路、继电器、交流接触器、带碳刷的串激式电机。尽量采用数字信号传输的器件，如传感器、数字集成电路等。总之，在电路控制方面采用先进的技术，采用一流的元件、二次仪表。 控制系统数据采集应有如下功能：实时采集压力、流量、温度、气体流量、油水流量等参数的数值；实时采集恒压恒速泵的参数并控制泵的启动、停止和流量；实时采集并计算产出液的数据；实时显示控制元件工作状态；显示、提示用户每一工作阶段的工作流程；温度、压力上限报警。 数据处理软件在Windows10及以上环境下运行，采用labview编程。仪器工作流程显示在界面上，可实现人机对话，操作人员设定好参数后，就可以无人值守，计算机可以自动采集所有压力、流量，计算机采集的数据经处理可生成原始数据报表，分析报表以及曲线图，同时生成数据库文件格式以便用户灵活使用。 |
| 6 | 其他 |  | ## 1)产品质量合格证明‌：由生产厂家出具，证明产品符合国家或行业标准，是出厂必备的法律凭证。 2)安装及使用维修说明‌：指导设备的正确安装、操作与日常维护，避免因误用导致安全事故。 3)设计文件‌：包括设计图纸、计算书等，需符合安全技术规范要求。 4)监督检验证明‌：由经授权的检验机构出具，证明该设备已通过强制性检验，具备安全运行条件。 |

## 注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。